## Отслеживание проектов
ЖУРНАЛ КАЛИБРОВОК | [9 empty] | УСРЕДНЕНИЕ | ВЕРДИКТ
[10 empty] | Нет | Можно использовать
ОПИСАНИЕ |  |  | Получение лучшей калибровки | [6 empty] | До одной точки | Не стоит использовать
КАЛИБРОВЩИК |  |  | Мершавка А.Д. | [6 empty] | Одна точка со сдвигом времени | Не удалось откалибровать
Каждые 30 секунд
ДЕТАЛИ КАЛИБРОВКИ |  |  |  | РЕЗУЛЬТАТЫ КАЛИБРОВКИ |  |  |  | КОММЕНТАРИЙ | ВЕРДИКТ
НОМЕР КАЛИБРОВКИ | ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ СЕРИИ | ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | УСРЕДНЕНИЕ | ФУНКЦИИ | КОЭФФИЦИЕНТЫ | ADJUSTED R² | RMSE |  |  | Тестовых точек: 72
ОПИСАНИЕ КАЛИБРОВКИ | [9 empty] | ch4Func4_aHT (a, b, c, d, K) | powSurf_aHT (g, m, S, h, n)
1 | 22 | Все | Каждые 30 секунд | powSurf_aHT | 90.3786 | 0.98273 | 0.0042828 | Сильно выбиваются серии 26 и 27. И из серии 28 выше 20 ppm. И все значения ниже 2.5 ppm выбиваются . 24 и 34 измерение из 23 серии. | Не стоит использовать | a*(R)^b * (1 + c*(aH) + d*(T)) + K | g * (aH)^h + m * (T)^n + S
| 23 | Все | Каждые 30 секунд |  | 0.000745 |  |  |  |  | ch4Func8_aH (a, b, c, K) | linFunc_T(a,b)
| 24 | Все | Каждые 30 секунд |  | 1.0958 |  |  |  |  | a*(R)^b * (1 + c*(aH) ) + K | a * (T) + b
| 25 | Все | Каждые 30 секунд |  | 10.2258 | [5 empty] | linFunc_aH(a,b)
| 26 | Все | Каждые 30 секунд |  | 1.5144 | [5 empty] | a * (aH) + b
| 27 | Все | Каждые 30 секунд | ch4Func4_aHT | 3.972 | 1 | 6.2633e-06 |  |  |  | powFunc_aH(g,h,S)
| 28 | Все | Каждые 30 секунд |  | -3.2586 | [5 empty] | g * (aH)^h + S
| 29 | Все | Каждые 30 секунд |  | -147.9339
| 30 | Все | Каждые 30 секунд |  | 0.27653
| 31 | Все | Каждые 30 секунд |  | -4.5081
| 37 | Все | Каждые 30 секунд | lin_func_CH4pred | 1.007 | 0.97841 | 2.9489
| 38 | Все | Каждые 30 секунд |  | -0.085849
2 | 22 | Все | Каждые 30 секунд | powSurf_aHT | 90.3786 | 0.98273 | 0.0042828 | Выбиваются серия 24, 29, 37 | Не стоит использовать
| 23 | Все | Каждые 30 секунд |  | 0.000745
| 24 | Все | Каждые 30 секунд |  | 1.0958
| 25 | Все | Каждые 30 секунд |  | 10.2258
| 28 | Все | Каждые 30 секунд |  | 1.5144
| 29 | Все | Каждые 30 секунд | ch4Func4_aHT | 0.013586 | 1 | 5.3967e-06
| 30 | Все | Каждые 30 секунд |  | -3.2354
| 31 | Все | Каждые 30 секунд |  | 65171.1086
| 37 | Все | Каждые 30 секунд |  | -0.00024808
| 38 | Все | Каждые 30 секунд |  | -1.283
|  |  |  | lin_func_CH4pred | 1.0069 | 0.98587 | 2.5317
-0.094863
3 | 22 | Все | Каждые 30 секунд | powSurf_aHT | 90.3786 | 0.98273 | 0.0042828 | Выбиваются значения из 23 серии после 17:28 часов . Из серии 28 до 10 ppm | Не стоит использовать
| 23 | Все | Каждые 30 секунд |  | 0.000745
| 25 | Все | Каждые 30 секунд |  | 1.0958
| 28 | Все | Каждые 30 секунд |  | 10.2258
| 30 | Все | Каждые 30 секунд |  | 1.5144
| 31 | Все | Каждые 30 секунд | ch4Func4_aHT | 1.4629 | 1 | 5.139e-06
| 38 | Все | Каждые 30 секунд |  | -2.8623
706.9532
-3.239e-06
-4.917
|  |  |  | lin_func_CH4pred | 1.016 | 0.99071 | 2.2636
-0.27328
4 | 22 | Все | Одна точка со сдвигом времени | powSurf_aHT | 90.3786 | 0.98273 | 0.0042828 | Усреднение до одной точки со сдвигом. Практически ничего не изменилось | Не стоит использовать
| 23 | Все | Одна точка со сдвигом времени |  | 0.000745
| 24 | Все | Одна точка со сдвигом времени |  | 1.0958
| 25 | Все | Одна точка со сдвигом времени |  | 10.2258
| 26 | Все | Одна точка со сдвигом времени |  | 1.5144
| 27 | Все | Одна точка со сдвигом времени | ch4Func4_aHT | 4.6233 | 1 | 6.074e-06
| 28 | Все | Одна точка со сдвигом времени |  | -3.1431
| 29 | Все | Одна точка со сдвигом времени |  | -149.4391
| 30 | Все | Одна точка со сдвигом времени |  | 0.26536
| 31 | Все | Одна точка со сдвигом времени |  | -5.2363
| 37 | Все | Одна точка со сдвигом времени | lin_func_CH4pred | 1.0077 | 0.97471 | 2.6318
| 38 | Все | Одна точка со сдвигом времени |  | -0.086852
5 | 22 | Все | Одна точка со сдвигом времени | powSurf_aHT | 90.3786 | 0.98273 | 0.0042828 | Усреднение до одной точки со сдвигом. У 103 из 218 точек ошибка меньше 1 ppm (меньше 0.1 -- у 11 точек). У 8 тестовых точек ошибка меньше 1 ppm, из которых у 1 точки меньше 0.1. RMSE теста = 5.27 | Можно использовать
| 23 | Все | Одна точка со сдвигом времени |  | 0.000745
| 25 | Все | Одна точка со сдвигом времени |  | 1.0958
| 28 | Все | Одна точка со сдвигом времени |  | 10.2258
| 30 | Все | Одна точка со сдвигом времени |  | 1.5144
| 31 | Все | Одна точка со сдвигом времени | ch4Func4_aHT | 2.1211 | 1 | 4.7741e-06
| 38 | Все | Одна точка со сдвигом времени |  | -2.8228
478.129
-2.1484e-06
-5.4433
|  |  |  | lin_func_CH4pred | 1.0212 | 0.98696 | 2.156
-0.31086
6 | 22 | Все | Одна точка со сдвигом времени | powSurf_aHT | 90.3786 | 0.98273 | 0.0042828 | Исключены измерения с нестабильными условиями. У 47 точек из 124 ошибка меньше 1 ppm (меньше 0.1 -- у 4 точек). У 9 тестовых точек ошибка меньше 1 ppm, из которых у 1 точки меньше 0.1. Использовать для высоких концентраций > 10 | Можно использовать
| 23 | 13,45-46 | Одна точка со сдвигом времени |  | 0.000745
| 24 | 9-15,23,26-29 | Одна точка со сдвигом времени |  | 1.0958
| 25 | 6-8, 15-17, 20-27, 32-35, 40-45 | Одна точка со сдвигом времени |  | 10.2258
| 26 | 17-19 | Одна точка со сдвигом времени |  | 1.5144
| 27 | 6, 8-11, 13-15 | Одна точка со сдвигом времени | ch4Func4_aHT | 0.86018 | 1 | 5.7182e-06
| 28 | 3, 5, 7-9, 12-15, 17, 33-37, 39-41 | Одна точка со сдвигом времени |  | -3.1273
| 29 | 14 | Одна точка со сдвигом времени |  | 1064.053
| 30 | 10-15 | Одна точка со сдвигом времени |  | -4.8292e-06
| 31 | Кроме 1-2, 34-35,39-40 | Одна точка со сдвигом времени |  | -3.5475
| 37 | 7 | Одна точка со сдвигом времени | lin_func_CH4pred | 1.0022 | 0.98619 | 2.5126
| 38 | 7-8, 13-18, 25-26 | Одна точка со сдвигом времени |  | -0.034742
- | 22 | Все | Одна точка со сдвигом времени |  |  |  |  | Исключены измерения с нестабильными условиями и значения выше 10 ppm. Не удалось найти лучшую модель | Не удалось откалибровать
| 23 | 13 | Одна точка со сдвигом времени
| 24 | 9-15,23,26-29 | Одна точка со сдвигом времени
| 25 | 6-8, 15-17, 20-25 | Одна точка со сдвигом времени
| 26 | 17-19 | Одна точка со сдвигом времени
| 27 | 6, 8-11, 13-15 | Одна точка со сдвигом времени
| 28 | 3, 5, 7-9, 12-15, 17 | Одна точка со сдвигом времени
| 29 | 14 | Одна точка со сдвигом времени
| 30 | 10-15 | Одна точка со сдвигом времени
| 31 | 3-25 | Одна точка со сдвигом времени
| 37 | 7 | Одна точка со сдвигом времени
| 38 | 7-8, 13-17 | Одна точка со сдвигом времени
7 | 22 | Все | Одна точка со сдвигом времени | linFunc_T | 0.0044807 | 0.96254 | 0.0063461 | Исключены измерения с нестабильными условиями и значения выше 25 ppm. У 65 точек из 104 ошибка меньше 1 ppm (меньше 0.1 -- у 7 точек). У 5 тестовых точек ошибка меньше 1 ppm, нет меньше 0.1. Сильно выбиваются серия 26 и 27. Немного хуже калибровки №5 на тестовых данных и высоких концентрациях, но лучше для низких концентраций. | Можно использовать
| 23 | 13 | Одна точка со сдвигом времени
| 24 | 9-15,23,26-29 | Одна точка со сдвигом времени |  | 1.0781
| 25 | 6-8, 15-17, 20-27, 32-35 | Одна точка со сдвигом времени
| 26 | 17-19 | Одна точка со сдвигом времени
| 27 | 6, 8-11, 13-15 | Одна точка со сдвигом времени | ch4Func4_aHT | 8.4055 | 0.99656 | 0.28021
| 28 | 3, 5, 7-9, 12-15, 17, 33-37 | Одна точка со сдвигом времени |  | -2.6638
| 29 | 14 | Одна точка со сдвигом времени |  | -159.5235
| 30 | 10-15 | Одна точка со сдвигом времени |  | 0.22102
| 31 | 3-33 | Одна точка со сдвигом времени |  | -8.8241
| 37 | 7 | Одна точка со сдвигом времени | lin_func_CH4pred | 1.0036 | 0.88479 | 1.7455
| 38 | 7-8, 13-18 | Одна точка со сдвигом времени |  | -0.026801
8 | 22 | Все | Одна точка со сдвигом времени | powSurf_aHT | 90.3786 | 0.98273 | 0.0042828 | Исключены измерения с нестабильными условиями и значения выше 25 ppm. У 65 точек из 93 ошибка меньше 1 ppm (меньше 0.1 -- у 7 точек). У 6 тестовых точек ошибка меньше 1 ppm, из которых у 1 точки меньше 0.1. Тестовые значения выше 20 ppm сильно выбиваются. Расчет для значений выше 25 ppm из серий 23,28,31,38 дает большое отклонение. Использовать для низких концентраций < 20 | Можно использовать
| 23 | 13 | Одна точка со сдвигом времени |  | 0.000745
| 24 | 9-15,23,26-29 | Одна точка со сдвигом времени |  | 1.0958
| 25 | 6-8, 15-17, 20-27, 32-35 | Одна точка со сдвигом времени |  | 10.2258
| 28 | 3, 5, 7-9, 12-15, 17, 33-37 | Одна точка со сдвигом времени |  | 1.5144
| 29 | 14 | Одна точка со сдвигом времени | ch4Func4_aHT | 17.7321 | 1 | 4.3353e-06
| 30 | 10-15 | Одна точка со сдвигом времени |  | -1.5937
| 31 | 3-33 | Одна точка со сдвигом времени |  | -60.4588
| 37 | 7 | Одна точка со сдвигом времени |  | 0.08544
| 38 | 7-8, 13-18 | Одна точка со сдвигом времени |  | -16.6776
|  |  |  | lin_func_CH4pred | 1.1673 | 0.96489 | 1.001
-1.3076
9 | 22 | Все | Одна точка со сдвигом времени | powSurf_aHT | 90.3786 | 0.98273 | 0.0042828 | Аналог калибровки №6. Исключены измерения с нестабильными условиями. Изменены критерия выбора лучшей модели. У 44 точек из 123 ошибка меньше 1 ppm (меньше 0.1 -- у 5 точек). У 8 тестовых точек ошибка меньше 1 ppm, из которых у 1 точки меньше 0.1. RMSE теста = 5.87 (хуже, чем для данных моделирования) | Можно использовать | (df_conditions = df_resultModels.loc[(df_resultModels[colV0r2]>0.9) & (df_resultModels[colCH4r2]>0.9) & (df_resultModels[colCH4LRr2]>0.9) & (df_resultModels[colCH4LRrmse] < 3) & (df_resultModels[colCH4rmse] < 0.00002)]
| 23 | 13,45-46 | Одна точка со сдвигом времени |  | 0.000745 |  |  |  |  | sort_by = [colCH4LRrmse, colCH4rmse, colCH4PredCount, colV0PredCount, colCH4r2, colV0r2, colCH4LRr2, colV0rmse])
| 24 | 9-15,23,26-29 | Одна точка со сдвигом времени |  | 1.0958
| 25 | 6-8, 15-17, 20-27, 32-35, 40-45 | Одна точка со сдвигом времени |  | 10.2258
| 26 | 17-19 | Одна точка со сдвигом времени |  | 1.5144
| 27 | 6, 8-11, 13-15 | Одна точка со сдвигом времени | ch4Func8_aH | 0.82154 | 1 | 1.0146e-05
| 28 | 3, 5, 7-9, 12-15, 17, 33-37, 39-41 | Одна точка со сдвигом времени |  | -3.1443
| 29 | 14 | Одна точка со сдвигом времени |  | 1101.1157
| 30 | 10-15 | Одна точка со сдвигом времени |  | -3.3947
| 31 | Кроме 1-2, 34-35,39-40 | Одна точка со сдвигом времени
| 37 | 7 | Одна точка со сдвигом времени | lin_func_CH4pred | 1.0023 | 0.96489 | 1.001
| 38 | 7-8, 13-18, 25-26 | Одна точка со сдвигом времени |  | -0.035297
10 | 22 | Все | Одна точка со сдвигом времени | powSurf_aHT | 90.3786 | 0.98273 | 0.0042828 | Аналог калибровки №5. Изменены критерия выбора лучшей модели (как у № 9). Усреднение до одной точки со сдвигом. У 101 из 222 точек ошибка меньше 1 ppm (меньше 0.1 -- у 8 точек). У 7 тестовых точек ошибка меньше 1 ppm, из которых у 1 точки меньше 0.1. RMSE теста = 5.42. Расчет для серий 24, 27, 29, 27 дает плохой результат: хотя RMSE = 4.09, но погрешность выше 1 ppm. | Можно использовать
| 23 | Все | Одна точка со сдвигом времени |  | 0.000745
| 25 | Все | Одна точка со сдвигом времени |  | 1.0958
| 28 | Все | Одна точка со сдвигом времени |  | 10.2258
| 30 | Все | Одна точка со сдвигом времени |  | 1.5144
| 31 | Все | Одна точка со сдвигом времени | ch4Func8_aH | 2.2504 | 1 | 1.1424e-05
| 38 | Все | Одна точка со сдвигом времени |  | -2.763
466.1366
-5.9356
|  |  |  | lin_func_CH4pred | 1.0212 | 0.98972 | 2.1312
-0.35117
11 | 22 | Все | Каждые 30 секунд | linFunc_aH | 4.8409 | 0.95035 | 0.0073062 | Аналог калибровки №3. Добавлен критерий: (CH4LR_rmse + CH4_rmse ) < 2.3. У 262 из 426 точек ошибка меньше 1 ppm (меньше 0.1 -- у 15 точек). У 11 тестовых точек ошибка меньше 1 ppm, из которых у 1 точки меньше 0.1. RMSE теста = 5.57. Расчет для серий 24, 26, 27, 29, 37 дает плохой результат: RMSE = 5.86, зато погрешность ниже 1 ppm у 46 точек из 225. Лучшая картинка для калибровочных данных | Можно использовать
| 23 | Все | Каждые 30 секунд
| 25 | Все | Каждые 30 секунд |  | 1.0828
| 28 | Все | Каждые 30 секунд
| 30 | Все | Каждые 30 секунд
| 31 | Все | Каждые 30 секунд | ch4Func4_aHT | 9.216 | 0.99792 | 1.1395
| 38 | Все | Каждые 30 секунд |  | -2.6342
97.1185
-0.0057688
-9.1792
|  |  |  | lin_func_CH4pred | 1 | 0.99793 | 1.1395
5.4212e-09
- | 22 | Все | Каждые 30 секунд |  |  |  |  | Критерий из 11 калибровки. Не прошла ни одна модель | Не удалось откалибровать
| 23 | Все | Каждые 30 секунд
| 24 | Все | Каждые 30 секунд
| 25 | Все | Каждые 30 секунд
| 26 | Все | Каждые 30 секунд
| 27 | Все | Каждые 30 секунд
| 28 | Все | Каждые 30 секунд
| 29 | Все | Каждые 30 секунд
| 30 | Все | Каждые 30 секунд
| 31 | Все | Каждые 30 секунд
| 37 | Все | Каждые 30 секунд
| 38 | Все | Каждые 30 секунд
12 | 22 | Все | Каждые 30 секунд | linFunc_T | 0.0044807 | 0.96254 | 0.0063461 | Критерий из 11 калибровки. У 133 из 231 точек ошибка меньше 1 ppm (меньше 0.1 -- у 14 точек). У 10 тестовых точек ошибка меньше 1 ppm, нет точки меньше 0.1. RMSE теста = 5.7. | Не стоит использовать
| 23 | 13,45-46 | Каждые 30 секунд
| 24 | 9-15,23,26-29 | Каждые 30 секунд |  | 1.0781
| 25 | 6-8, 15-17, 20-27, 32-35, 40-45 | Каждые 30 секунд
| 26 | 17-19 | Каждые 30 секунд
| 27 | 6, 8-11, 13-15 | Каждые 30 секунд | ch4Func4_aHT | 5.9206 | 0.9998 | 0.3793
| 28 | 3, 5, 7-9, 12-15, 17, 33-37, 39-41 | Каждые 30 секунд |  | -2.8719
| 29 | 14 | Каждые 30 секунд |  | -171.8116
| 30 | 10-15 | Каждые 30 секунд |  | 0.27822
| 31 | Кроме 1-2, 34-35,39-40 | Каждые 30 секунд |  | -7.3928
| 37 | 7 | Каждые 30 секунд | lin_func_CH4pred | 1.0004 | 0.99678 | 1.53
| 38 | 7-8, 13-18, 25-26 | Каждые 30 секунд |  | -0.007075
13 | 22 | Все | Каждые 30 секунд | powFunc_aH | 7.7922 | 0.95258 | 0.0071402 | Хорошая модель из 12 калибровки. У 116 из 231 точек ошибка меньше 1 ppm (меньше 0.1 -- у 13 точек). У 10 тестовых точек ошибка меньше 1 ppm, нет точки меньше 0.1. RMSE теста = 5.83. Почти то же самое, что 12, но чуть хуже | Не стоит использовать
| 23 | 13,45-46 | Каждые 30 секунд
| 24 | 9-15,23,26-29 | Каждые 30 секунд |  | 1.1396
| 25 | 6-8, 15-17, 20-27, 32-35, 40-45 | Каждые 30 секунд
| 26 | 17-19 | Каждые 30 секунд |  | 1.0892
| 27 | 6, 8-11, 13-15 | Каждые 30 секунд | ch4Func8_aH | 7.4956 | 0.99959 | 0.54317
| 28 | 3, 5, 7-9, 12-15, 17, 33-37, 39-41 | Каждые 30 секунд |  | -2.8453
| 29 | 14 | Каждые 30 секунд |  | 101.7631
| 30 | 10-15 | Каждые 30 секунд |  | -7.6031
| 31 | Кроме 1-2, 34-35,39-40 | Каждые 30 секунд
| 37 | 7 | Каждые 30 секунд | lin_func_CH4pred | 1.0001 | 0.9959 | 1.7261
| 38 | 7-8, 13-18, 25-26 | Каждые 30 секунд |  | -0.0024805
14 | 22 | Все | Каждые 30 секунд | linFunc_aH | 4.8409 | 0.95035 | 0.0073062 | У 124 из 180 точек ошибка меньше 1 ppm (меньше 0.1 -- у 17 точек). У 9 тестовых точек ошибка меньше 1 ppm, 2 точки меньше 0.1. RMSE теста = 5.62. Расчет для серий 24, 26, 27, 29, 37 дает плохой результат: RMSE = 3.79, погрешность ниже 1 ppm у 6 точек из 51. Чуть хуже 11 калибровки. Одна из лучших моделей | Можно использовать
| 23 | 13,45-46 | Каждые 30 секунд
| 25 | 6-8, 15-17, 20-27, 32-35, 40-45 | Каждые 30 секунд |  | 1.0828
| 28 | 3, 5, 7-9, 12-15, 17, 33-37, 39-41 | Каждые 30 секунд
| 30 | 10-15 | Каждые 30 секунд
| 31 | Кроме 1-2, 34-35,39-40 | Каждые 30 секунд | ch4Func4_aHT | 8.8479 | 0.99894 | 0.94509
| 38 | 7-8, 13-18, 25-26 | Каждые 30 секунд |  | -2.8133
41.7194
0.035739
-7.7581
|  |  |  | lin_func_CH4pred | 1 | 0.99895 | 0.94509
3.5009e-09
15 | 22 | Все | Каждые 30 секунд | powFunc_aH | 7.7922 | 0.95258 | 0.0071402 | Хорошая модель из 12 калибровки. У 118 из 231 точек ошибка меньше 1 ppm (меньше 0.1 -- у 13 точек). У 10 тестовых точек ошибка меньше 1 ppm, нет точки меньше 0.1. RMSE теста = 5.82. Почти то же самое, что 12 | Не стоит использовать
| 23 | 13,45-46 | Каждые 30 секунд
| 24 | 9-15,23,26-29 | Каждые 30 секунд |  | 1.1396
| 25 | 6-8, 15-17, 20-27, 32-35, 40-45 | Каждые 30 секунд
| 26 | 17-19 | Каждые 30 секунд |  | 1.0892
| 27 | 6, 8-11, 13-15 | Каждые 30 секунд | ch4Func4_aHT | 7.3267 | 0.99961 | 0.52623
| 28 | 3, 5, 7-9, 12-15, 17, 33-37, 39-41 | Каждые 30 секунд |  | -2.8404
| 29 | 14 | Каждые 30 секунд |  | 114.8281
| 30 | 10-15 | Каждые 30 секунд |  | -0.0079297
| 31 | Кроме 1-2, 34-35,39-40 | Каждые 30 секунд |  | -7.5635
| 37 | 7 | Каждые 30 секунд | lin_func_CH4pred | 1 | 0.99594 | 1.717
| 38 | 7-8, 13-18, 25-26 | Каждые 30 секунд |  | 5.4212e-09
16 | 22 | Все | Каждые 30 секунд | linFunc_aH | 4.8409 | 0.95035 | 0.0073062 | Хорошая модель из 11 калибровки. У 276 из 426 точек ошибка меньше 1 ppm (меньше 0.1 -- у 14 точек). У 10 тестовых точек ошибка меньше 1 ppm, нет точки меньше 0.1. RMSE теста = 5.599. Расчет для серий 24, 26, 27, 29, 37 дает плохой результат: RMSE = 3.78, зато погрешность ниже 1 ppm у 19 точек из 51 (исключены нестабильные условия), ниже 0.1 - у 6. Для всех 225 точек: 43 ниже 1, 7 -ниже 0.1, RMSE = 6.13. Почти то же самое, что 11, но чуть хуже | Не стоит использовать
| 23 | Все | Каждые 30 секунд
| 25 | Все | Каждые 30 секунд |  | 1.0828
| 28 | Все | Каждые 30 секунд
| 30 | Все | Каждые 30 секунд
| 31 | Все | Каждые 30 секунд | ch4Func8_aH | 9.3542 | 0.99791 | 1.1436
| 38 | Все | Каждые 30 секунд |  | -2.639
87.8378
-9.175
|  |  |  | lin_func_CH4pred | 1 | 0.99793 | 1.1395
5.4212e-09