## Отслеживание проектов
ЖУРНАЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ | [12 empty] | СТАТУСЫ | ИЗМЕНЯЕМЫЙ ПАРАМЕТР
[13 empty] | Ошибка | Температура
ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА |  |  | Проведение измерений для калибровки датчика |  |  |  | МЕСТО | Воейково |  |  |  |  | Не начато | Влажность
ЭКСПЕРИМЕНТАТОР |  |  | Мершавка А.Д. |  |  |  | ДАТЫ (С ... ПО ...) | 2022-05-23 | 2022-05-27 |  |  |  | Выполняется | Метан
Завершено
ДЕТАЛИ ИЗМЕРЕНИЯ | [7 empty] | УСРЕДНЕННЫЕ УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЯ
НОМЕР ИЗМЕРЕНИЯ | СТАТУС | ИЗМЕНЯЕМЫЙ ПАРАМЕТР | ДАТА НАЧАЛА | ДАТА ЗАВЕРШЕНИЯ | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ | ОПИСАНИЕ | ВОЗНИКШИЕ ПРОБЛЕМЫ | ТЕМПЕРАТУРА,°C | ВЛАЖНОСТЬ, ppmV | ДАВЛЕНИЕ, гПа | КОНЦЕНТРАЦИЯ МЕТАНА, ppm | ДОБАВКА, ppm
ДЕНЬ № 1 Измерения при постоянной температуре 10°C, высокой влажности ppmV, CH4 от 2 до 30 ppm | [7 empty] | 10.2043 | 10691.4894 | 1001.9723
1 | Завершено |  | 2022-05-23 13:30 | 2022-05-23 13:35 | 0:05 | Проветренная с улицы камера, без добавления метана | Серия 23 | 9.5 | 8500 | 1002 | Фоновая (2) | 0
2 | Завершено | Метан | 2022-05-23 13:37 | 2022-05-23 13:43 | 0:06 | Добавляю метан, постепенно, в 13:40:30 довожу до 2.1 |  | 10 | 10000 | 1002 | 2.1 | 0.1
3 | Завершено | Метан | 2022-05-23 13:44 | 2022-05-23 13:49 | 0:05 | Добавляю метан, постепенно, в 13:46:00 довожу до 2.2 |  | 11 | 10400 | 1002 | 2.2 | 0.1
4 | Завершено | Метан | 2022-05-23 13:50 | 2022-05-23 13:54 | 0:04 | Добавляю метан, в 13:51:00 довожу до 2.44 |  | 11 | 10000 | 1002 | 2.4 | 0.2
5 | Завершено | Метан | 2022-05-23 13:55 | 2022-05-23 13:59 | 0:04 | Добавляю метан, в 13:57:00 довожу до 2.66 |  | 10.6 | 9700 | 1002 | 2.6 | 0.2
6 | Завершено | Метан | 2022-05-23 14:00 | 2022-05-23 14:04 | 0:04 | Добавляю метан, в 14:01:00 довожу до 2.86 |  | 10.1 | 9500 | 1002 | 2.8 | 0.2
7 | Завершено | Метан | 2022-05-23 14:08 | 2022-05-23 14:11 | 0:03 | Добавляю метан, в 14:09:00 довожу до 3 |  | 9.1 | 9000 | 1002 | 3 | 0.14
8 | Завершено | Метан | 2022-05-23 14:12 | 2022-05-23 14:16 | 0:04 | Добавляю метан, в 14:13:00 довожу до 3.27 |  | 9 | 9500 | 1002 | 3.2 | 0.3
9 | Завершено | Метан | 2022-05-23 14:17 | 2022-05-23 14:21 | 0:04 | Добавляю метан, в 14:18:30 довожу до 3.58 |  | 9.6 | 10500 | 1002 | 3.5 | 0.3
10 | Завершено | Метан | 2022-05-23 14:22 | 2022-05-23 14:26 | 0:04 | Добавляю метан, в 14:23:00 довожу до 3.78 |  | 10 | 11000 | 1002 | 3.7 | 0.2
11 | Завершено | Метан | 2022-05-23 14:27 | 2022-05-23 14:31 | 0:04 | Добавляю метан, в 14:28:00 довожу до 4.1 |  | 10.6 | 11600 | 1002 | 4 | 0.3
12 | Завершено | Метан | 2022-05-23 14:32 | 2022-05-23 14:36 | 0:04 | Добавляю метан, в 14:33:15 довожу до 4.52 |  | 11 | 12300 | 1002 | 4.5 | 0.4
13 | Завершено | Метан | 2022-05-23 14:40 | 2022-05-23 14:46 | 0:06 | Добавляю метан, в 14:42:00 довожу до 5.1 |  | 11.5 | 12400 | 1002 | 5 | 0.6
14 | Завершено | Метан | 2022-05-23 14:47 | 2022-05-23 14:51 | 0:06 | Добавляю метан, в 14:48:30 довожу до 5.5 |  | 11.2 | 12000 | 1002 | 5.5 | 0.4
15 | Завершено | Метан | 2022-05-23 14:52 | 2022-05-23 14:56 | 0:04 | Добавляю метан, в 14:54:00 довожу до 6 |  | 10.9 | 11600 | 1002 | 6 | 0.5
16 | Завершено | Метан | 2022-05-23 14:57 | 2022-05-23 15:01 | 0:04 | Добавляю метан, в 14:58:00 довожу до 6.5 |  | 10.7 | 11300 | 1002 | 6.5 | 0.5
17 | Завершено | Метан | 2022-05-23 15:02 | 2022-05-23 15:06 | 0:04 | Добавляю метан, в 15:02:45 довожу до 7.04 |  | 10.4 | 11000 | 1002 | 7 | 0.5
18 | Завершено | Метан | 2022-05-23 15:07 | 2022-05-23 15:11 | 0:04 | Добавляю метан, в 15:08:30 довожу до 7.64 |  | 9.8 | 10900 | 1002 | 7.5 | 0.6
19 | Завершено | Метан | 2022-05-23 15:12 | 2022-05-23 15:16 | 0:04 | Добавляю метан, в 15:12:50 довожу до 8.05 |  | 9.7 | 10600 | 1002 | 8 | 0.4
20 | Завершено | Метан | 2022-05-23 15:17 | 2022-05-23 15:21 | 0:04 | Добавляю метан, в 15:18:30 довожу до 8.53 |  | 9.2 | 10700 | 1002 | 8.5 | 0.5
21 | Завершено | Метан | 2022-05-23 15:22 | 2022-05-23 15:26 | 0:04 | Добавляю метан, в 15:23:00 довожу до 9.3 |  | 9.3 | 10900 | 1002 | 9 | 0.8
22 | Завершено | Метан | 2022-05-23 15:27 | 2022-05-23 15:31 | 0:04 | Добавляю метан, в 15:28:00 довожу до 9.54 |  | 9.8 | 11300 | 1002 | 9.5 | 0.2
23 | Завершено | Метан | 2022-05-23 15:32 | 2022-05-23 15:36 | 0:04 | Добавляю метан, в 15:33:00 довожу до 10.02 |  | 10.3 | 11600 | 1002 | 10 | 0.5
24 | Завершено | Метан | 2022-05-23 15:53 | 2022-05-23 15:58 | 0:05 | Добавила метан до 12.8 | После заправки подушки | 8.8 | 10600 | 1002 | 13 | 0.9
25 | Завершено | Метан | 2022-05-23 16:29 | 2022-05-23 16:34 | 0:05 | Добавляю метан постепенно, в 16:31:00 довожу до 10.9 | После проветривания | 11.4 | 11700 | 1002 | 11 | 0.9
26 | Завершено | Метан | 2022-05-23 16:35 | 2022-05-23 16:40 | 0:05 | Добавляю метан, в 16:37:00 довожу до 11.98 |  | 11.7 | 11600 | 1002 | 12 | 1
27 | Завершено | Метан | 2022-05-23 16:41 | 2022-05-23 16:46 | 0:05 | Добавляю метан, в 16:42:15 довожу до 12.9 |  | 11.2 | 11200 | 1002 | 13 | 1
28 | Завершено | Метан | 2022-05-23 16:47 | 2022-05-23 16:51 | 0:04 | Добавляю метан, в 16:48:45 довожу до 14.1 |  | 10.5 | 10600 | 1002 | 14 | 1.2
29 | Завершено | Метан | 2022-05-23 16:52 | 2022-05-23 16:56 | 0:04 | Добавляю метан до 16 | Много добавила, пропустила 15 | 9.9 | 10500 | 1002 | 16 | 2
30 | Завершено | Метан | 2022-05-23 16:57 | 2022-05-23 17:02 | 0:05 | Добавляю метан, в 16:59:45 довожу до 17 |  | 9.7 | 10500 | 1002 | 17 | 1
31 | Завершено | Метан | 2022-05-23 17:02 | 2022-05-23 17:06 | 0:04 | Добавляю метан, в 17:03:30 довожу до 18 |  | 9.4 | 10300 | 1002 | 18 | 1
32 | Завершено | Метан | 2022-05-23 17:07 | 2022-05-23 17:10 | 0:03 | Добавляю метан, в 17:07:30 довожу до 19 |  | 9.3 | 10500 | 1002 | 19 | 1
33 | Завершено | Метан | 2022-05-23 17:11 | 2022-05-23 17:16 | 0:05 | Добавляю метан, довожу до 20 | Обнаружила, что не закрыла плотно крышку после проветривания | 9 | 10300 | 1002 | 20 | 1
34 | Завершено |  | 2022-05-23 17:25 | 2022-05-23 17:27 | 0:02 | После проветривания метан не добавляю | Проветриваю и переделываю | 9 | 8000 | 1002 | 2.3
35 | Завершено | Метан | 2022-05-23 17:28 | 2022-05-23 17:35 | 0:07 | Много добавлений, в 17:32 до 11 | Много промежуточных концентраций | 9.2 | 8500 | 1001.9 | 11
36 | Завершено | Метан | 2022-05-23 17:36 | 2022-05-23 17:40 | 0:04 | Много добавлений, в 17:37:15 до 12 |  | 9.4 | 8600 | 1001.9 | 12 | 1
37 | Завершено | Метан | 2022-05-23 17:41 | 2022-05-23 17:45 | 0:04 | До 13.3 |  | 9.3 | 8600 | 1001.9 | 13 | 1.3
38 | Завершено | Метан | 2022-05-23 17:46 | 2022-05-23 17:49 | 0:03 | До 14.39 |  | 9 | 9300 | 1001.9 | 14 | 1
39 | Завершено | Метан | 2022-05-23 17:50 | 2022-05-23 17:53 | 0:03 | Добавляю метан, в 17:50:45 довожу до 15 |  | 9.3 | 10100 | 1001.9 | 15 | 0.6
40 | Завершено | Метан | 2022-05-23 17:54 | 2022-05-23 17:57 | 0:03 | Добавляю метан, в 17:55:00 довожу до 16 | Перекрыла ход воздуха через банку с водой | 9.9 | 11000 | 1001.9 | 16 | 1
41 | Завершено | Метан | 2022-05-23 17:58 | 2022-05-23 18:01 | 0:03 | Добавляю метан, в 17:58:45 довожу до 17 |  | 10.3 | 11500 | 1001.9 | 17 | 1
42 | Завершено | Метан | 2022-05-23 18:02 | 2022-05-23 18:05 | 0:03 | Добавляю метан, в 18:02:30 довожу до 18.25 |  | 10.8 | 11900 | 1001.9 | 18 | 1.2
43 | Ошибка | Метан | 2022-05-23 18:05 | 2022-05-23 18:09 | 0:04 | Добавляю метан, в 18:06:00 довожу до 19.4 | Введение метана не записалось, зато есть стабильная предыдущая точка | 10.8 | 11900 | 1001.9 | 18 | 0
44 | Завершено | Метан | 2022-05-23 18:10 | 2022-05-23 18:12 | 0:03 | Добавляю метан, в 18:10:00 довожу до 20.3 |  | 11.6 | 12300 | 1001.9 | 20 | 1
45 | Завершено | Метан | 2022-05-23 18:13 | 2022-05-23 18:16 | 0:03 | Добавляю метан, в 18:14:00 довожу до 25.26 | Ошибка в описании файла (не та концентрация) | 12 | 12400 | 1001.9 | 25 | 1
46 | Завершено | Метан | 2022-05-23 18:16 | 2022-05-23 18:22 | 0:05 | Добавляю метан, в 18:19:30 довожу до 30.12 |  | 11.9 | 12300 | 1001.9 | 30 | 4.9
47 | Завершено | Метан | 2022-05-23 18:22 | 2022-05-23 18:26 | 0:04 | Добавляю метан, в 18:22:45 довожу до 46 |  | 11.9 | 12000 | 1001.9 | 46 | 16
ДЕНЬ № 2 Измерения при постоянной температуре 6°C, влажностях от 3500 до 10000 ppmV, CH4 от 2 до 30 ppm | [7 empty] | 6.272 |  | 1005
1 | Завершено |  | 2022-05-24 12:43 | 2022-05-24 12:46 | 0:03 | Проветренная с улицы камера, без добавления метана | Серия 24. Во время охлаждения метан растет | 7.6 | 4300 | 1005 | 2.16 | Фоновая
2 | Завершено |  | 2022-05-24 12:59 | 2022-05-24 13:02 | 0:03 | Проветренная с улицы камера, без добавления метана | Во время охлаждения метан растет | 6.8 | 4200 | 1005 | 2.19 | Фоновая
3 | Завершено |  | 2022-05-24 13:10 | 2022-05-24 13:14 | 0:04 | Проветренная с улицы камера, без добавления метана | Еще раз проветрила | 6.4 | 3400 | 1005 | 2.02 | Фоновая
4 | Завершено | Метан | 2022-05-24 13:15 | 2022-05-24 13:18 | 0:03 | Добавляю метан, в 13:15:30 довожу до 2.24 |  | 6.5 | 3400 | 1005 | 2.2 | 0.18
5 | Завершено | Метан | 2022-05-24 13:19 | 2022-05-24 13:22 | 0:03 | Довожу до 2.46 | На 18 секунд обгоняет датчик время на ABB во всех измерениях | 6.4 | 3500 | 1004 | 2.4 | 0.2
6 | Завершено | Метан | 2022-05-24 13:24 | 2022-05-24 13:28 | 0:04 | Довожу до 2.78 | Время исправлено. Переборщила с метаном | 6.2 | 3500 | 1004 | 2.8 | 0.4
7 | Завершено | Метан | 2022-05-24 13:28 | 2022-05-24 13:31 | 0:03 | Довожу до 3.08 |  | 6 | 3500 | 1004 | 3 | 0.2
8 | Завершено | Метан | 2022-05-24 13:32 | 2022-05-24 13:36 | 0:04 | Добавляю метан, в 13:32:30 довожу до 3.26 |  | 5.7 | 3500 | 1004 | 3.2 | 0.2
9 | Завершено | Метан | 2022-05-24 13:37 | 2022-05-24 13:41 | 0:04 | Добавляю метан, в 13:37:30 довожу до 3.48 |  | 5.9 | 3500 | 1004 | 3.5 | 0.3
10 | Завершено | Метан | 2022-05-24 13:42 | 2022-05-24 13:46 | 0:04 | Добавляю метан, в 13:42:30 довожу до 3.71 |  | 6 | 3550 | 1005 | 3.7 | 0.2
11 | Завершено | Метан | 2022-05-24 13:48 | 2022-05-24 13:51 | 0:03 | До 4.05 |  | 6 | 3600 | 1005 | 4 | 0.3
12 | Завершено | Метан | 2022-05-24 13:52 | 2022-05-24 13:56 | 0:04 | Два введения, до 4.51 |  | 6.1 | 3600 | 1005 | 4.5 | 0.5
13 | Завершено | Метан | 2022-05-24 13:57 | 2022-05-24 14:01 | 0:04 | Два введения, до 4.96 в 13:58:45 |  | 6.1 | 3600 | 1005 | 5 | 0.5
14 | Завершено | Метан | 2022-05-24 14:02 | 2022-05-24 14:06 | 0:04 | В 14:03 до 5.57 |  | 6.1 | 3600 | 1005 | 5.5 | 0.5
15 | Завершено | Метан | 2022-05-24 14:07 | 2022-05-24 14:11 | 0:04 | В 14:07:30 до 6.21 |  | 6 | 3600 | 1005 | 6.2 | 0.7
16 | Завершено |  | 2022-05-24 14:29 | 2022-05-24 14:32 | 0:03 | Проветренная с улицы камера, без добавления метана |  | 6.2 | 3800 | 1005 | 2.1 | Фоновая
17 | Завершено | Метан | 2022-05-24 14:33 | 2022-05-24 14:38 | 0:05 | Три введения до 2.56 |  | 6.1 | 4800 | 1005 | 2.5 | 0.4
18 | Завершено | Метан | 2022-05-24 14:45 | 2022-05-24 14:50 | 0:05 | Проветренная с улицы камера, добавила в 47 минут до 2.4 | Случайно добавила метан | 6.3 | 5900 | 1005 | 2.4 | -0.1
20 | Завершено | Метан | 2022-05-24 14:52 | 2022-05-24 14:57 | 0:05 | До 2.74 | Перекрыла путь к воде. Переборщила с метаном | 6.6 | 6400 | 1005 | 2.7 | 0.3
21 | Завершено | Метан | 2022-05-24 15:02 | 2022-05-24 15:06 | 0:04 | До 2.92 |  | 6.1 | 6800 | 1005 | 2.9 | 0.2
22 | Завершено | Метан | 2022-05-24 15:07 | 2022-05-24 15:10 | 0:04 | До 3.09 |  | 6 | 6600 | 1005 | 3.1 | 0.2
23 | Завершено | Метан | 2022-05-24 15:12 | 2022-05-24 15:16 | 0:04 | До 3.32 |  | 5.9 | 7000 | 1005 | 3.3 | 0.2
24 | Завершено | Метан | 2022-05-24 15:17 | 2022-05-24 15:21 | 0:04 | До 3.59 |  | 5.9 | 6900 | 1005 | 3.6 | 0.3
25 | Завершено | Метан | 2022-05-24 15:22 | 2022-05-24 15:26 | 0:04 | До 3.86 |  | 5.9 | 7400 | 1005 | 3.8 | 0.2
26 | Завершено | Метан | 2022-05-24 15:27 | 2022-05-24 15:31 | 0:04 | До 4.21 |  | 5.8 | 7200 | 1005 | 4.2 | 0.4
27 | Завершено | Метан | 2022-05-24 15:32 | 2022-05-24 15:36 | 0:04 | Два введения до 4.5 |  | 5.7 | 7600 | 1005 | 4.5 | 0.3
28 | Завершено | Метан | 2022-05-24 15:37 | 2022-05-24 15:41 | 0:04 | До 5.04 |  | 5.8 | 7500 | 1005 | 5 | 0.5
29 | Завершено | Метан | 2022-05-24 15:42 | 2022-05-24 15:46 | 0:04 | До 5.45 |  | 5.7 | 7500 | 1005 | 5.4 | 0.4
30 | Не начато | Метан | 2022-05-24 15:47 | 2022-05-24 15:52 | 0:05 | До 6.05 | Забыла запустить | 5.7 | 7500 | 1005 | 6 | 0.6
1 | Завершено |  | 2022-05-24 16:46 | 2022-05-24 16:50 | 0:04 | Проветренная с улицы камера, без добавления метана | Серия 25. Вентилятор не работал | 7 | 7900 | 1005 | 2
2 | Завершено |  | 2022-05-24 16:54 | 2022-05-24 16:56 | 0:02 | Проветренная с улицы камера, без добавления метана | Поменяла батарейку у венилятора | 5.5 | 8300 | 1005 | 2.1 | 0.1
3 | Завершено | Метан | 2022-05-24 16:57 | 2022-05-24 17:02 | 0:05 | Три впрыска до 2.17 | Холодильник неплотно закрываю, чтобы не пережимать трубки | 5.3 | 8800 | 1005 | 2.17 | 0.07
4 | Завершено | Метан | 2022-05-24 17:03 | 2022-05-24 17:07 | 0:04 | До 2.2 |  | 5.7 | 8800 | 1005 | 2.2 | 0.03
5 | Завершено | Метан | 2022-05-24 17:08 | 2022-05-24 17:12 | 0:04 | До 2.44 |  | 5.7 | 8900 | 1005 | 2.4 | 0.2
6 | Завершено | Метан | 2022-05-24 17:13 | 2022-05-24 17:17 | 0:04 | До 2.83 | Переборщила и пропустила 2.6 | 6.1 | 9200 | 1005 | 2.8 | 0.4
7 | Завершено | Метан | 2022-05-24 17:18 | 2022-05-24 17:22 | 0:04 | До 3.11 |  | 6.2 | 9200 | 1005 | 3.1 | 0.3
8 | Завершено | Метан | 2022-05-24 17:23 | 2022-05-24 17:27 | 0:04 | До 3.27 |  | 6.2 | 9200 | 1005 | 3.3 | 0.2
9 | Завершено | Метан | 2022-05-24 17:28 | 2022-05-24 17:32 | 0:04 | До 3.58 |  | 6.1 | 9000 | 1005 | 3.6 | 0.3
10 | Завершено | Метан | 2022-05-24 17:33 | 2022-05-24 17:37 | 0:04 | До 3.82 |  | 5.6 | 8700 | 1005 | 3.8 | 0.2
11 | Завершено | Метан | 2022-05-24 17:38 | 2022-05-24 17:42 | 0:04 | До 3.99 |  | 5.8 | 9100 | 1005 | 4 | 0.2
12 | Завершено | Метан | 2022-05-24 17:44 | 2022-05-24 17:47 | 0:03 | До 4.55 |  | 6.1 | 9300 | 1005 | 4.5 | 0.5
13 | Завершено | Метан | 2022-05-24 17:48 | 2022-05-24 17:52 | 0:04 | До 5.05 |  | 6.5 | 9500 | 1005 | 5 | 0.5
14 | Завершено | Метан | 2022-05-24 17:53 | 2022-05-24 17:57 | 0:04 | До 5.42 |  | 6.7 | 9700 | 1005 | 5.4 | 0.4
15 | Завершено | Метан | 2022-05-24 17:58 | 2022-05-24 18:02 | 0:04 | До 5.82 |  | 6.5 | 9400 | 1005 | 5.8 | 0.4
16 | Завершено | Метан | 2022-05-24 18:03 | 2022-05-24 18:07 | 0:04 | До 6.1 |  | 6.4 | 9400 | 1005 | 6.1 | 0.3
17 | Завершено | Метан | 2022-05-24 18:08 | 2022-05-24 18:12 | 0:04 | До 6.51 |  | 6.3 | 9400 | 1005 | 6.5 | 0.4
18 | Завершено | Метан | 2022-05-24 18:13 | 2022-05-24 18:19 | 0:06 | Два впрыска до 7.08 |  | 6.8 | 9800 | 1005 | 7.1 | 0.6
19 | Завершено | Метан | 2022-05-24 18:20 | 2022-05-24 18:25 | 0:05 | До 7.66 | Совсем перекрыла доступ к воде | 7.5 | 10200 | 1005 | 7.6 | 0.5
20 | Завершено |  | 2022-05-24 19:00 | 2022-05-24 19:04 | 0:04 | Не добавляю метан. Измерения после перерыва | Ждала охлаждения | 6.7 | 9500 | 1005 | 7.4 | -0.2
21 | Завершено | Метан | 2022-05-24 19:04 | 2022-05-24 19:10 | 0:05 | До 7.99 |  | 6.8 | 9800 | 1005 | 8 | 0.6
22 | Завершено | Метан | 2022-05-24 19:11 | 2022-05-24 19:15 | 0:04 | Два впрыска до 8.55 |  | 7 | 9800 | 1005 | 8.5 | 0.5
23 | Завершено | Метан | 2022-05-24 19:16 | 2022-05-24 19:20 | 0:04 | До 8.97 |  | 6.8 | 9800 | 1005 | 9 | 0.5
24 | Завершено | Метан | 2022-05-24 19:21 | 2022-05-24 19:25 | 0:04 | До 9.46 |  | 6.6 | 9600 | 1005 | 9.5 | 0.5
25 | Завершено | Метан | 2022-05-24 19:26 | 2022-05-24 19:30 | 0:04 | До 10 |  | 6.6 | 9600 | 1005 | 10 | 0.5
26 | Завершено | Метан | 2022-05-24 19:31 | 2022-05-24 19:36 | 0:04 | До 11.3 в в 32:30 |  | 6.5 | 9500 | 1005 | 11.3 | 1.3
27 | Завершено | Метан | 2022-05-24 19:36 | 2022-05-24 19:40 | 0:04 | Три впрыска до 12.13 в 37:30 |  | 6.6 | 9600 | 1005 | 12.1 | 0.8
28 | Завершено | Метан | 2022-05-24 19:41 | 2022-05-24 19:45 | 0:04 | До 13.05 |  | 6.9 | 9800 | 1005 | 13.1 | 1
29 | Завершено | Метан | 2022-05-24 19:46 | 2022-05-24 19:50 | 0:04 | До 14.17 |  | 7.2 | 10000 | 1005 | 14.2 | 1.1
30 | Завершено | Метан | 2022-05-24 19:51 | 2022-05-24 19:55 | 0:04 | До 15.07 |  | 6.9 | 9800 | 1005 | 15.1 | 0.9
31 | Завершено | Метан | 2022-05-24 19:56 | 2022-05-24 20:00 | 0:04 | До 16.07 |  | 6.7 | 9600 | 1005 | 16 | 0.9
32 | Завершено | Метан | 2022-05-24 20:01 | 2022-05-24 20:05 | 0:04 | До 16.9 |  | 6.4 | 9500 | 1005 | 16.9 | 0.9
33 | Завершено | Метан | 2022-05-24 20:06 | 2022-05-24 20:10 | 0:04 | До 17.9 |  | 6.3 | 9400 | 1005 | 17.9 | 1
34 | Завершено | Метан | 2022-05-24 20:11 | 2022-05-24 20:15 | 0:04 | До 18,9 |  | 6.3 | 9400 | 1005 | 18.9 | 1
35 | Завершено | Метан | 2022-05-24 20:16 | 2022-05-24 20:20 | 0:04 | До 19,9 |  | 6.1 | 9300 | 1005 | 19.9 | 1
36 | Завершено | Метан | 2022-05-24 20:21 | 2022-05-24 20:26 | 0:05 | До 55 | Переборщила | 6.1 | 9300 | 1005 | 55 | 35.1
37 | Завершено | Метан | 2022-05-24 20:35 | 2022-05-24 20:39 | 0:04 | До 24.17 | После проветривания | 7.1 | 8600 | 1005 | 24.1 | -30.9
38 | Завершено | Метан | 2022-05-24 21:05 | 2022-05-24 21:10 | 0:05 | До 27.43 | После перерыва | 6.7 | 8900 | 1005 | 27.4 | 3.3
39 | Завершено | Метан | 2022-05-24 21:11 | 2022-05-24 21:15 | 0:04 | До 30.1 |  | 6.6 | 8900 | 1005 | 30 | 2.6
40 | Завершено | Метан | 2022-05-24 21:16 | 2022-05-24 21:21 | 0:05 | До 40.5 |  | 6.3 | 8700 | 1005 | 40 | 10
41 | Завершено | Метан | 2022-05-24 21:24 | 2022-05-24 21:29 | 0:05 | До 50.1 |  | 6.3 | 8700 | 1005 | 50 | 10
42 | Завершено | Метан | 2022-05-24 21:30 | 2022-05-24 21:35 | 0:05 | До 66.8 |  | 6 | 8900 | 1006 | 66 | 16
43 | Завершено | Метан | 2022-05-24 21:36 | 2022-05-24 21:40 | 0:04 | До 70.7 |  | 5.9 | 8700 | 1006 | 70 | 4
44 | Завершено | Метан | 2022-05-24 21:41 | 2022-05-24 21:48 | 0:07 | До 78.1 |  | 5.8 | 8900 | 1006 | 78 | 8
45 | Завершено | Метан | 2022-05-24 21:48 | 2022-05-24 21:58 | 0:09 | До 89.6 |  | 5.7 | 9000 | 1006 | 90 | 12
46 | Завершено | Метан | 2022-05-24 21:58 | 2022-05-24 22:04 | 0:05 | До 97.9 |  | 6 | 9300 | 1006 | 98 | 8
ДЕНЬ № 3 Измерения при постоянной температуре 15°C, влажности от 10000 до 17000 ppmV, CH4 от 2 до 6 ppm | [7 empty] | 15.0218 |  | 1006.5946
1 | Завершено | Температура | 2022-05-25 11:00 | 2022-05-25 11:05 | 0:05 | Проветренная с улицы камера, без добавления метана | Серия 26. Температура растет (и влажность) | 10.1 | 8600 | 1007 | 2
2 | Завершено | Температура | 2022-05-25 11:12 | 2022-05-25 11:16 | 0:03 | Без добавления метана | Температура растет (и влажность) | 13 | 11200 | 1007 | 2.01 | 0.01
3 | Завершено | Температура | 2022-05-25 11:20 | 2022-05-25 11:26 | 0:06 | Без добавления метана | Температура падает (и влажность) | 14.4 | 11600 | 1007 | 2.01 | 0
4 | Завершено | Температура | 2022-05-25 11:31 | 2022-05-25 11:38 | 0:07 | Без добавления метана | Температура растет (и влажность) | 13.7 | 12100 | 1007 | 2.01 | 0
5 | Завершено | Метан | 2022-05-25 11:39 | 2022-05-25 11:43 | 0:04 | До 2.09 в 40:30 |  | 15 | 12600 | 1007 | 2.1 | 0.09
6 | Завершено | Метан | 2022-05-25 11:44 | 2022-05-25 11:49 | 0:05 | До 2.21 в 45:30 |  | 15.6 | 12900 | 1007 | 2.2 | 0.1
7 | Завершено | Метан | 2022-05-25 11:49 | 2022-05-25 11:53 | 0:04 | До 2.31 |  | 16.1 | 13100 | 1007 | 2.3 | 0.1
8 | Завершено | Метан | 2022-05-25 11:54 | 2022-05-25 11:58 | 0:04 | До 2.41 | Из-за падения T и aH не видно всплесков напряжения | 15.7 | 12900 | 1007 | 2.4 | 0.1
9 | Завершено | Метан | 2022-05-25 11:59 | 2022-05-25 12:03 | 0:04 | До 2.59 | Из-за падения T и aH не видно всплесков напряжения | 15 | 12300 | 1007 | 2.6 | 0.2
10 | Завершено | Метан | 2022-05-25 12:05 | 2022-05-25 12:09 | 0:04 | Два впрыска до 2.86 в 06:30 |  | 13.9 | 12700 | 1007 | 2.8 | 0.2
11 | Завершено | Метан | 2022-05-25 12:10 | 2022-05-25 12:14 | 0:04 | До 3.3 | Переборщила | 14.7 | 13400 | 1007 | 3.3 | 0.5
12 | Завершено | Метан | 2022-05-25 12:14 | 2022-05-25 12:20 | 0:05 | До 3.5 |  | 15.2 | 13500 | 1007 | 3.5 | 0.2
13 | Завершено | Метан | 2022-05-25 12:20 | 2022-05-25 12:24 | 0:04 | До 3.89 | Переборщила | 16.1 | 13600 | 1007 | 3.9 | 0.4
14 | Завершено | Метан | 2022-05-25 12:26 | 2022-05-25 12:30 | 0:04 | До 4.2 |  | 16.6 | 13800 | 1007 | 4.2 | 0.3
15 | Завершено | Метан | 2022-05-25 12:31 | 2022-05-25 12:36 | 0:05 | До. 4.57 |  | 17 | 14000 | 1007 | 4.5 | 0.3
16 | Завершено | Метан | 2022-05-25 12:42 | 2022-05-25 12:46 | 0:04 | До 4.99 | Температура падает, влажность растет | 15 | 13000 | 1007 | 5 | 0.5
17 | Завершено | Метан | 2022-05-25 12:47 | 2022-05-25 12:51 | 0:04 | До 5.28 |  | 14.9 | 13000 | 1007 | 5.3 | 0.3
18 | Завершено | Метан | 2022-05-25 12:52 | 2022-05-25 12:56 | 0:05 | До 5.43 |  | 14.7 | 13100 | 1007 | 5.4 | 0.1
19 | Завершено | Метан | 2022-05-25 12:56 | 2022-05-25 12:59 | 0:03 | До 6.2 в три нажатия | Переборщила. Рано остановила | 15 | 13500 | 1007 | 6.2 | 0.8
20 | Завершено |  | 2022-05-25 13:22 | 2022-05-25 13:26 | 0:05 | Проветренная с улицы камера, без добавления метана | Т падает, aH растет | 15.3 | 7200 | 1007 | 2 | Фоновая
1 | Завершено |  | 2022-05-25 13:58 | 2022-05-25 14:04 | 0:06 | Без добавления метана, увлажненная | Серия 27. Температура растет (и влажность) | 14.5 | 15600 | 1007 | 2.1 | 0.1
2 | Завершено | Метан | 2022-05-25 14:03 | 2022-05-25 14:07 | 0:04 | Добавила метан до 2.17 | Забыла в описании указать | 14.9 | 15500 | 1007 | 2.2 | 0.1
3 | Завершено | Метан | 2022-05-25 14:08 | 2022-05-25 14:12 | 0:04 | Два впрыска до 2.3 в 09:30 | T падает, aH флуктуирует | 14.4 | 15400 | 1007 | 2.3 | 0.1
4 | Завершено | Метан | 2022-05-25 14:12 | 2022-05-25 14:17 | 0:04 | До 2.47 в три нажатия в 13:30 | Влажность растет | 14.4 | 15600 | 1007 | 2.5 | 0.2
5 | Завершено | Метан | 2022-05-25 14:17 | 2022-05-25 14:21 | 0:04 | До 2.72 в 14:18:15 | Влажность растет | 14.5 | 15900 | 1006 | 2.7 | 0.2
6 | Завершено | Метан | 2022-05-25 14:22 | 2022-05-25 14:26 | 0:04 | До 3.02 |  | 14.6 | 15900 | 1006 | 3 | 0.3
7 | Завершено | Метан | 2022-05-25 14:26 | 2022-05-25 14:30 | 0:04 | До 3.39 |  | 14.5 | 15800 | 1006 | 3.4 | 0.4
8 | Завершено | Метан | 2022-05-25 14:32 | 2022-05-25 14:36 | 0:04 | До 3.64 в два нажатия |  | 14.3 | 15700 | 1006 | 3.6 | 0.2
9 | Завершено | Метан | 2022-05-25 14:36 | 2022-05-25 14:40 | 0:04 | До 3.89 |  | 14.4 | 15700 | 1006 | 3.9 | 0.3
10 | Завершено | Метан | 2022-05-25 14:40 | 2022-05-25 14:44 | 0:04 | До 4.2 |  | 14.2 | 15600 | 1006 | 4.2 | 0.3
11 | Завершено | Метан | 2022-05-25 14:45 | 2022-05-25 14:49 | 0:04 | До 4.6 |  | 14.2 | 15600 | 1006 | 4.6 | 0.4
12 | Завершено | Метан | 2022-05-25 14:50 | 2022-05-25 14:54 | 0:04 | До 5.04 |  | 14.1 | 15500 | 1006 | 5 | 0.4
13 | Ошибка | Метан | 2022-05-25 14:54 | 2022-05-25 14:58 | 0:04 | До 5.63 | Остановлено через 10 секунд до введения метана | 14 | 15400 | 1006 | 5.6 | 0.6
14 | Завершено | Метан | 2022-05-25 14:58 | 2022-05-25 15:02 | 0:04 | До 5.94 |  | 14 | 15400 | 1006 | 5.9 | 0.3
15 | Завершено | Метан | 2022-05-25 15:03 | 2022-05-25 15:08 | 0:05 | До 6.54 |  | 14 | 15400 | 1006 | 6.5 | 0.6
1 | Завершено | Метан | 2022-05-25 16:51 | 2022-05-25 16:55 | 0:04 | Проветренная с улицы камера, без добавления метана | Серия 28 | 15.8 | 17600 | 1005 | 2.1 | Фоновая
2 | Завершено | Метан | 2022-05-25 16:56 | 2022-05-25 17:00 | 0:04 | До 2.21 | Из-за падения T и aH не видно всплесков напряжения | 15.7 | 17500 | 1005 | 2.2 | 0.1
3 | Завершено | Метан | 2022-05-25 17:01 | 2022-05-25 17:04 | 0:04 | До 2.3 в два нажатия |  | 15.7 | 17500 | 1005 | 2.3 | 0.1
4 | Завершено | Метан | 2022-05-25 17:05 | 2022-05-25 17:09 | 0:04 | До 2.4 в два нажатия |  | 15.6 | 17400 | 1005 | 2.4 | 0.1
5 | Завершено | Метан | 2022-05-25 17:10 | 2022-05-25 17:13 | 0:04 | До 2.57 в три нажатия |  | 15.7 | 17500 | 1005 | 2.6 | 0.2
6 | Завершено | Метан | 2022-05-25 17:14 | 2022-05-25 17:18 | 0:04 | До 2.7 |  | 15.7 | 17500 | 1005 | 2.7 | 0.1
7 | Завершено | Метан | 2022-05-25 17:18 | 2022-05-25 17:22 | 0:04 | До 2.87 |  | 15.5 | 17300 | 1005 | 2.9 | 0.2
8 | Завершено | Метан | 2022-05-25 17:23 | 2022-05-25 17:27 | 0:04 | До 3.1 |  | 15.5 | 17300 | 1005 | 3.1 | 0.2
9 | Завершено | Метан | 2022-05-25 17:28 | 2022-05-25 17:32 | 0:04 | До 3.3 |  | 15.5 | 17300 | 1005 | 3.3 | 0.2
10 | Завершено | Метан | 2022-05-25 17:32 | 2022-05-25 17:36 | 0:04 | До 3.49 |  | 15.4 | 17100 | 1005 | 3.5 | 0.2
11 | Завершено | Метан | 2022-05-25 17:36 | 2022-05-25 17:40 | 0:04 | До 3.77 |  | 15.4 | 17200 | 1005 | 3.8 | 0.3
12 | Завершено | Метан | 2022-05-25 17:41 | 2022-05-25 17:45 | 0:04 | До 4.11 |  | 15.4 | 17200 | 1005 | 4.1 | 0.3
13 | Завершено | Метан | 2022-05-25 17:46 | 2022-05-25 17:50 | 0:04 | До 4.53 |  | 15.5 | 17300 | 1005 | 4.5 | 0.4
14 | Завершено | Метан | 2022-05-25 17:50 | 2022-05-25 17:54 | 0:04 | До 5.1 | Переборщила | 15.5 | 17300 | 1005 | 5.1 | 0.6
15 | Завершено | Метан | 2022-05-25 17:54 | 2022-05-25 17:58 | 0:04 | До 5.53 |  | 15.6 | 17300 | 1005 | 5.5 | 0.4
16 | Завершено | Метан | 2022-05-25 17:59 | 2022-05-25 18:03 | 0:04 | До 5.95 | Температура и влажность медленно растут | 15.6 | 17300 | 1005 | 6 | 0.5
17 | Завершено | Метан | 2022-05-25 18:04 | 2022-05-25 18:08 | 0:04 | До 6.56 |  | 15.6 | 17400 | 1005 | 6.5 | 0.5
18 | Завершено | Метан | 2022-05-25 18:08 | 2022-05-25 18:12 | 0:04 | До 6.97 |  | 15.7 | 17400 | 1005 | 7 | 0.5
19 | Завершено | Метан | 2022-05-25 18:12 | 2022-05-25 18:16 | 0:04 | До 7.45 |  | 15.2 | 17000 | 1005 | 7.5 | 0.5
20 | Завершено | Метан | 2022-05-25 18:18 | 2022-05-25 18:22 | 0:04 | До 7.98 |  | 15 | 16700 | 1005 | 8 | 0.5
21 | Завершено | Метан | 2022-05-25 18:23 | 2022-05-25 18:27 | 0:04 | До 8.58 |  | 15.3 | 17000 | 1005 | 8.5 | 0.5
22 | Завершено | Метан | 2022-05-25 18:31 | 2022-05-25 18:34 | 0:04 | До 8.93 |  | 14.5 | 16200 | 1005 | 9 | 0.5
23 | Завершено | Метан | 2022-05-25 18:35 | 2022-05-25 18:39 | 0:04 | До 9.5 |  | 15 | 16700 | 1005 | 9.5 | 0.5
24 | Завершено | Метан | 2022-05-25 18:40 | 2022-05-25 18:43 | 0:04 | До 10 |  | 15 | 16700 | 1005 | 10 | 0.5
25 | Завершено | Метан | 2022-05-25 18:44 | 2022-05-25 18:48 | 0:04 | До 11 | Во всех последних измерениях T aH менялись довольно сильно, поэтому нужно будет усреднять не до 1 точки, а больше | 14.8 | 16500 | 1005 | 11 | 1
28 | Завершено | Метан | 2022-05-25 18:50 | 2022-05-25 18:55 | 0:05 | До 11.99 много впрысков | Два раза нажала пуск, создалось два лишних файла (убрать 26 и 27) | 14.8 | 16500 | 1005 | 12 | 1
29 | Завершено | Метан | 2022-05-25 18:56 | 2022-05-25 18:59 | 0:04 | До 13.05 в два нажатия |  | 14.9 | 16600 | 1005 | 13 | 1
30 | Завершено | Метан | 2022-05-25 19:00 | 2022-05-25 19:04 | 0:04 | До 14,27 |  | 15 | 16800 | 1005 | 14.3 | 1.3
31 | Завершено | Метан | 2022-05-25 19:04 | 2022-05-25 19:08 | 0:04 | До 14.97 |  | 15.1 | 16900 | 1005 | 15 | 0.7
32 | Завершено | Метан | 2022-05-25 19:09 | 2022-05-25 19:13 | 0:04 | До 15.98 |  | 15.3 | 17000 | 1004 | 16 | 1
33 | Завершено | Метан | 2022-05-25 19:14 | 2022-05-25 19:18 | 0:04 | До 17.06 |  | 15.5 | 17200 | 1004 | 17 | 1
34 | Завершено | Метан | 2022-05-25 19:18 | 2022-05-25 19:22 | 0:04 | До 18.14 |  | 15.5 | 17300 | 1004 | 18 | 1
35 | Завершено | Метан | 2022-05-25 19:22 | 2022-05-25 19:26 | 0:04 | До 19.06 |  | 15.4 | 17200 | 1004 | 19 | 1
36 | Завершено | Метан | 2022-05-25 19:27 | 2022-05-25 19:31 | 0:04 | До 21.4 |  | 15.4 | 17100 | 1004 | 21 | 2
37 | Завершено | Метан | 2022-05-25 19:32 | 2022-05-25 19:36 | 0:04 | До 25.3 |  | 15.5 | 17200 | 1004 | 25 | 4
38 | Завершено | Метан | 2022-05-25 19:36 | 2022-05-25 19:40 | 0:04 | До 30.6 |  | 15.3 | 17100 | 1004 | 31 | 6
39 | Завершено | Метан | 2022-05-25 19:40 | 2022-05-25 19:44 | 0:04 | До 40.2 |  | 15.2 | 17000 | 1004 | 40 | 9
40 | Завершено | Метан | 2022-05-25 19:45 | 2022-05-25 19:50 | 0:05 | До 50.8 |  | 15.3 | 17000 | 1004 | 51 | 11
41 | Завершено | Метан | 2022-05-25 19:50 | 2022-05-25 19:54 | 0:04 | До 60.66 |  | 15.4 | 17100 | 1004 | 61 | 10
42 | Завершено | Метан | 2022-05-25 19:54 | 2022-05-25 19:58 | 0:04 | До 71.4 |  | 14.9 | 16600 | 1004 | 71 | 10
43 | Завершено | Метан | 2022-05-25 19:59 | 2022-05-25 20:03 | 0:04 | До 82 |  | 14.8 | 16500 | 1004 | 82 | 11
44 | Завершено | Метан | 2022-05-25 20:04 | 2022-05-25 20:10 | 0:06 | До 91.2 |  | 15 | 16700 | 1004 | 91 | 9
45 | Завершено | Метан | 2022-05-25 20:10 | 2022-05-25 20:14 | 0:04 | До 99.9 |  | 16.2 | 16900 | 1004 | 100 | 9
ДЕНЬ № 4 Измерения при постоянной температуре 22°C,влажности от 15000 до 25000 ppmV, CH4 от 2 до 100 ppm | [7 empty] | 21.7033 | 15292.3077 | 996
1 | Завершено |  | 2022-05-26 12:00 | 2022-05-26 12:04 | 0:04 | Проветренная с улицы камера, без добавления метана | Серия 29. Неправильная дата в описании серии | 21.2 | 7600 | 996 | 2.06 | Фоновая
2 | Завершено | Влажность | 2022-05-26 12:26 | 2022-05-26 12:30 | 0:04 | Еще раз проветрила и увеличила влажность | Влажность флуктуирует | 21.5 | 13000 | 996 | 2.03 | Фоновая
3 | Завершено | Влажность | 2022-05-26 12:40 | 2022-05-26 12:45 | 0:05 | Увеличила влажность |  | 21.5 | 16000 | 996 | 2.05 | Фоновая
4 | Завершено | Метан | 2022-05-26 12:46 | 2022-05-26 12:51 | 0:05 | Добавила метан | Неправильное описание. Открыла воду | 21.5 | 15700 | 996 | 2.1 | 0.05
5 | Завершено | Метан | 2022-05-26 12:52 | 2022-05-26 12:57 | 0:05 | До 2.2 | Влажность растет | 21.5 | 17600 | 996 | 2.2 | 0.1
6 | Завершено | Метан | 2022-05-26 12:58 | 2022-05-26 13:02 | 0:04 | До 2.29 | Влажность падает | 21.56 | 17300 | 996 | 2.3 | 0.1
7 | Завершено | Метан | 2022-05-26 13:02 | 2022-05-26 13:06 | 0:04 | До 2.42 в два впрыска | Влажность падает | 21.6 | 16800 | 996 | 2.4 | 0.1
8 | Завершено | Метан | 2022-05-26 13:06 | 2022-05-26 13:10 | 0:04 | До 2.51 в два впрыска | Влажность падает | 21.6 | 16500 | 996 | 2.5 | 0.1
9 | Завершено | Метан | 2022-05-26 13:11 | 2022-05-26 13:15 | 0:04 | До 2.7 в три нажатия | Влажность падает | 21.6 | 16100 | 996 | 2.7 | 0.2
10 | Завершено | Метан | 2022-05-26 13:16 | 2022-05-26 13:20 | 0:04 | До 2.89 в два нажатия | Влажность падает | 21.6 | 15900 | 996 | 2.9 | 0.2
11 | Завершено | Метан | 2022-05-26 13:20 | 2022-05-26 13:24 | 0:04 | До 3.1 | Влажность падает | 21.6 | 15700 | 996 | 3.1 | 0.2
12 | Завершено | Метан | 2022-05-26 13:24 | 2022-05-26 13:28 | 0:04 | До 3.52 | Переборщила | 21.6 | 15400 | 996 | 3.5 | 0.4
13 | Завершено | Метан | 2022-05-26 13:29 | 2022-05-26 13:33 | 0:04 | До 3.71 | Влажность падает. Открыла доступ к воде в конце | 21.6 | 15200 | 996 | 3.7 | 0.2
14 | Завершено | Метан | 2022-05-26 13:34 | 2022-05-26 13:38 | 0:04 | До 3.99 | Закрыла воду | 21.6 | 16000 | 996 | 4 | 0.3
15 | Завершено | Метан | 2022-05-26 13:38 | 2022-05-26 13:42 | 0:04 | До 4.56 в 2 нажатия | Влажность падает | 21.6 | 16000 | 996 | 4.5 | 0.5
16 | Завершено | Метан | 2022-05-26 13:43 | 2022-05-26 13:47 | 0:04 | До 5 | Влажность падает | 21.6 | 15700 | 995 | 5 | 0.5
17 | Завершено | Метан | 2022-05-26 13:48 | 2022-05-26 13:52 | 0:04 | До 5.55 в 3 нажатия | Влажность падает | 21.6 | 15500 | 995 | 5.5 | 0.5
18 | Завершено | Метан | 2022-05-26 13:52 | 2022-05-26 13:56 | 0:05 | До 6.17 | Влажность падает | 21.7 | 15300 | 995 | 6 | 0.5
1 | Завершено | Метан | 2022-05-26 14:30 | 2022-05-26 14:35 | 0:05 | Проветренная с улицы камера, без добавления метана | Серия 30. Влажность растет | 21.8 | 21500 | 995 | 2.05 | Фоновая
2 | Завершено | Метан | 2022-05-26 14:37 | 2022-05-26 14:40 | 0:04 | До 2.1 | Влажность растет | 21.8 | 22300 | 995 | 2.1 | 0.05
3 | Завершено | Метан | 2022-05-26 14:41 | 2022-05-26 14:45 | 0:04 | До 2.2 в 2 нажатия | Влажность растет | 21.8 | 22700 | 995 | 2.2 | 0.1
4 | Завершено | Метан | 2022-05-26 14:46 | 2022-05-26 14:50 | 0:04 | До 2.3 в 2 нажатия | Влажность растет | 21.8 | 23200 | 995 | 2.3 | 0.1
5 | Завершено | Метан | 2022-05-26 14:50 | 2022-05-26 14:54 | 0:04 | До 2.42 | Влажность растет | 21.8 | 23400 | 995 | 2.4 | 0.1
6 | Завершено | Метан | 2022-05-26 14:54 | 2022-05-26 14:58 | 0:04 | До 2.63 | Влажность растет | 21.8 | 23600 | 995 | 2.6 | 0.2
7 | Завершено | Метан | 2022-05-26 14:59 | 2022-05-26 15:03 | 0:04 | До 2.81 | Влажность растет | 21.8 | 23800 | 995 | 2.8 | 0.2
8 | Завершено | Метан | 2022-05-26 15:04 | 2022-05-26 15:08 | 0:04 | До 3 | Влажность растет | 21.8 | 23900 | 995 | 3 | 0.2
9 | Завершено | Метан | 2022-05-26 15:08 | 2022-05-26 15:13 | 0:05 | До 3.24 |  | 21.8 | 24000 | 995 | 3.2 | 0.2
10 | Завершено | Метан | 2022-05-26 15:14 | 2022-05-26 15:18 | 0:04 | До 3.54 |  | 21.8 | 24100 | 995 | 3.5 | 0.3
11 | Завершено | Метан | 2022-05-26 15:18 | 2022-05-26 15:22 | 0:04 | До 3.89 |  | 21.8 | 24100 | 995 | 3.9 | 0.4
12 | Завершено | Метан | 2022-05-26 15:23 | 2022-05-26 15:27 | 0:04 | До 4.29 |  | 21.8 | 24100 | 995 | 4.3 | 0.4
13 | Завершено | Метан | 2022-05-26 15:27 | 2022-05-26 15:32 | 0:04 | До 4.71 |  | 21.8 | 24100 | 995 | 4.7 | 0.4
14 | Завершено | Метан | 2022-05-26 15:32 | 2022-05-26 15:36 | 0:04 | До 4.97 |  | 21.8 | 24100 | 995 | 5 | 0.3
15 | Завершено | Метан | 2022-05-26 15:36 | 2022-05-26 15:40 | 0:04 | До 5.38 |  | 21.8 | 24100 | 995 | 5.4 | 0.4
16 | Завершено | Метан | 2022-05-26 15:41 | 2022-05-26 15:45 | 0:04 | До 6 |  | 21.8 | 24000 | 995 | 6 | 0.6
17 | Завершено | Метан | 2022-05-26 15:46 | 2022-05-26 15:50 | 0:04 | До 6.45 |  | 21.8 | 23900 | 995 | 6.5 | 0.5
1 | Завершено |  | 2022-05-26 16:51 | 2022-05-26 16:55 | 0:04 | Проветренная с улицы камера, без добавления метана | Серия 31. Неправильное описание: CH4=2.07 | 21.8 | 25600 | 994 | 2.07 | Фоновая
2 | Завершено | Метан | 2022-05-26 16:56 | 2022-05-26 17:00 | 0:04 | До 2.15 |  | 21.8 | 25700 | 994 | 2.15 | 0.08
3 | Завершено | Метан | 2022-05-26 17:01 | 2022-05-26 17:04 | 0:04 | До 2.27 |  | 21.8 | 25700 | 994 | 2.27 | 0.12
4 | Завершено | Метан | 2022-05-26 17:05 | 2022-05-26 17:09 | 0:04 | До 2.41 в 2 нажатия |  | 21.8 | 25700 | 994 | 2.4 | 0.13
5 | Завершено | Метан | 2022-05-26 17:10 | 2022-05-26 17:13 | 0:04 | До 2.57 |  | 21.8 | 25700 | 994 | 2.57 | 0.17
6 | Завершено | Метан | 2022-05-26 17:14 | 2022-05-26 17:18 | 0:04 | До 2.69 |  | 21.8 | 25700 | 994 | 2.7 | 0.13
7 | Завершено | Метан | 2022-05-26 17:18 | 2022-05-26 17:22 | 0:04 | До 2.9 |  | 21.8 | 25700 | 994 | 2.9 | 0.2
8 | Завершено | Метан | 2022-05-26 17:23 | 2022-05-26 17:27 | 0:04 | До 3.13 |  | 21.8 | 25700 | 994 | 3.1 | 0.2
9 | Завершено | Метан | 2022-05-26 17:28 | 2022-05-26 17:32 | 0:04 | До 3.31 |  | 21.8 | 25700 | 994 | 3.3 | 0.2
10 | Завершено | Метан | 2022-05-26 17:32 | 2022-05-26 17:36 | 0:04 | До 3.47 |  | 21.8 | 25700 | 994 | 3.5 | 0.2
11 | Завершено | Метан | 2022-05-26 17:36 | 2022-05-26 17:40 | 0:04 | До 3.78 за 2 впрыска |  | 21.8 | 25700 | 994 | 3.8 | 0.3
12 | Завершено | Метан | 2022-05-26 17:41 | 2022-05-26 17:45 | 0:04 | До 4.12 за 2 впрыска |  | 21.8 | 25600 | 994 | 4.1 | 0.3
13 | Завершено | Метан | 2022-05-26 17:46 | 2022-05-26 17:50 | 0:04 | До 4.55 за 3 нажатия |  | 21.8 | 25600 | 994 | 4.5 | 0.4
14 | Завершено | Метан | 2022-05-26 17:50 | 2022-05-26 17:54 | 0:04 | До 5.09 за 3 впрыска |  | 21.8 | 25600 | 994 | 5.1 | 0.6
15 | Завершено | Метан | 2022-05-26 17:54 | 2022-05-26 17:58 | 0:04 | До 5.46 в 3 впрыска |  | 21.8 | 25600 | 994 | 5.5 | 0.4
16 | Завершено | Метан | 2022-05-26 18:02 | 2022-05-26 18:05 | 0:03 | До 6.21 |  | 21.7 | 25500 | 994 | 6.2 | 0.7
17 | Завершено | Метан | 2022-05-26 18:05 | 2022-05-26 18:09 | 0:04 | До 6.65 |  | 21.7 | 25500 | 994 | 6.6 | 0.4
18 | Завершено | Метан | 2022-05-26 18:10 | 2022-05-26 18:14 | 0:04 | До 6.99 |  | 21.7 | 25500 | 994 | 7 | 0.4
19 | Завершено | Метан | 2022-05-26 18:14 | 2022-05-26 18:18 | 0:04 | До 7.51 в 2.5 нажатия |  | 21.7 | 25500 | 994 | 7.5 | 0.5
20 | Завершено | Метан | 2022-05-26 18:18 | 2022-05-26 18:22 | 0:04 | До 7.97 в 2 нажатия |  | 21.7 | 25500 | 994 | 8 | 0.5
21 | Завершено | Метан | 2022-05-26 18:24 | 2022-05-26 18:28 | 0:04 | До 8.47 в 2 впрыска |  | 21.7 | 25600 | 994 | 8.5 | 0.5
22 | Завершено | Метан | 2022-05-26 18:29 | 2022-05-26 18:33 | 0:04 | До 9.04 в 2 нажатия |  | 21.7 | 25600 | 993 | 9 | 0.5
23 | Завершено | Метан | 2022-05-26 18:34 | 2022-05-26 18:38 | 0:04 | До 9.8 | Переборщила | 21.7 | 25500 | 993 | 9.8 | 0.8
24 | Завершено | Метан | 2022-05-26 18:38 | 2022-05-26 18:42 | 0:04 | До 10.38 | Переборщила | 21.7 | 25500 | 993 | 10.4 | 0.6
25 | Завершено | Метан | 2022-05-26 18:42 | 2022-05-26 18:47 | 0:04 | До 11,18 |  | 21.7 | 25500 | 993 | 11.2 | 0.8
26 | Завершено | Метан | 2022-05-26 18:47 | 2022-05-26 18:51 | 0:04 | До 12.67 | Переборщила | 21.7 | 25500 | 993 | 12.7 | 1.5
27 | Завершено | Метан | 2022-05-26 18:52 | 2022-05-26 18:56 | 0:04 | До 13.05 |  | 21.7 | 25500 | 993 | 13.1 | 0.4
28 | Завершено | Метан | 2022-05-26 18:56 | 2022-05-26 19:00 | 0:04 | До 13.99 |  | 21.7 | 25500 | 993 | 14 | 0.9
29 | Завершено | Метан | 2022-05-26 19:00 | 2022-05-26 19:04 | 0:04 | До 15,59 | Переборщила | 21.7 | 25500 | 993 | 15.6 | 1.6
30 | Завершено | Метан | 2022-05-26 19:06 | 2022-05-26 19:09 | 0:04 | До 16.09 |  | 21.7 | 25500 | 993 | 16.1 | 0.5
31 | Завершено | Метан | 2022-05-26 19:10 | 2022-05-26 19:14 | 0:04 | До 16.98 |  | 21.7 | 25500 | 993 | 17 | 0.9
32 | Завершено | Метан | 2022-05-26 19:14 | 2022-05-26 19:18 | 0:04 | До 18.07 в 2 впрыска |  | 21.7 | 25500 | 993 | 18.1 | 1.1
33 | Завершено | Метан | 2022-05-26 19:19 | 2022-05-26 19:22 | 0:04 | До 18.93 |  | 21.7 | 25500 | 993 | 18.9 | 0.8
34 | Завершено | Метан | 2022-05-26 19:23 | 2022-05-26 19:27 | 0:04 | До 20.28 в 2 впрыска |  | 21.7 | 25500 | 993 | 20 | 1.1
35 | Завершено | Метан | 2022-05-26 19:28 | 2022-05-26 19:32 | 0:04 | До 24,67 |  | 21.7 | 25400 | 993 | 25 | 5
36 | Завершено | Метан | 2022-05-26 19:32 | 2022-05-26 19:36 | 0:04 | До 30.09 |  | 21.6 | 25400 | 993 | 30 | 5
37 | Завершено | Метан | 2022-05-26 19:36 | 2022-05-26 19:40 | 0:04 | До 35.71 |  | 21.6 | 25400 | 993 | 36 | 6
38 | Завершено | Метан | 2022-05-26 19:41 | 2022-05-26 19:45 | 0:04 | До 40.07 |  | 21.6 | 25400 | 993 | 40 | 4
39 | Завершено | Метан | 2022-05-26 19:46 | 2022-05-26 19:48 | 0:03 | До 51.3 в 3 нажатия |  | 21.6 | 25400 | 993 | 51 | 11
40 | Завершено | Метан | 2022-05-26 19:49 | 2022-05-26 19:53 | 0:04 | До 60 |  | 21.7 | 25500 | 993 | 60 | 9
41 | Завершено | Метан | 2022-05-26 19:54 | 2022-05-26 19:57 | 0:04 | До 69.5 в 2 нажатия |  | 21.7 | 25500 | 993 | 70 | 10
42 | Завершено | Метан | 2022-05-26 19:58 | 2022-05-26 20:02 | 0:04 | До 81.8 в 2 нажатия |  | 21.7 | 25500 | 993 | 82 | 12
43 | Завершено | Метан | 2022-05-26 20:02 | 2022-05-26 20:06 | 0:04 | До 92 в 2 нажатия |  | 21.7 | 25500 | 993 | 92 | 10
ДЕНЬ № 5 Тестовые и контрольные измерения
1 | Завершено |  | 2022-05-26 11:44 | 2022-05-26 12:14 | 0:30 | Проверка длительности выхода на режим после включения. Эти же данные с ABB для сравнения эмиссии из печатного блока | Серия 32. Проветрить камеру. Включить датчик, дождаться установления постоянного значения напряжения. Температура и влажность растут | 20.2 | 19000 | 986 | 2.13 | Фоновая
1 | Завершено | Метан | 2022-05-26 12:20 | 2022-05-26 12:50 | 0:30 | Определение эмиссии из печатного блока для измерительной платы | Серия 33. Положить блок в проветренную камеру. Малинка была перезагружена перед измерением из-за проблемы с wifi. Время сбилось на 1 минуту 44 секунды (малинка отстает) | 20.5 | 18600 | 986 | 2.11 | Фоновая
1 | Завершено | Температура | 2022-05-26 12:57 | 2022-05-26 13:47 | 0:50 | Фоновые измерения при падении температуры | Серия 34. Включить холодильник на максимум, измерять фон во время падения температуры. Время перенастроила (теперь отставание малинки на 1 секунду) |  |  | 986 | 2.1 | Фоновая
1 | Завершено | Метан | 2022-05-26 13:56 | 2022-05-26 14:00 | 0:04 | Тестовая выборка для 6 градусов | Серия 35. Не добавляю метан | 6 | 9200 | 986 | 2.1 | Фоновая
2 | Завершено | Метан | 2022-05-26 14:00 | 2022-05-26 14:04 | 0:04 | Тестовая выборка для 6 градусов | До 2.19 в 3 нажатия | 6.2 | 9200 | 986 | 2.2
3 | Завершено | Метан | 2022-05-26 14:06 | 2022-05-26 14:10 | 0:04 | Тестовая выборка для 6 градусов | до 3.08 | 6 | 9300 | 986 | 3.1
4 | Завершено | Метан | 2022-05-26 14:10 | 2022-05-26 14:14 | 0:04 | Тестовая выборка для 6 градусов | До 4.4 | 6 | 9100 | 986 | 4.4
5 | Завершено | Метан | 2022-05-26 14:14 | 2022-05-26 14:18 | 0:04 | Тестовая выборка для 6 градусов | До 5.51 | 5.8 | 9100 | 986 | 5.5
6 | Завершено | Метан | 2022-05-26 14:19 | 2022-05-26 14:23 | 0:04 | Тестовая выборка для 6 градусов | До 6.78 | 5.7 | 8900 | 986 | 6.9
7 | Завершено | Метан | 2022-05-26 14:24 | 2022-05-26 14:28 | 0:04 | Тестовая выборка для 6 градусов | До 8.15. 100% влажность | 5.6 | 9100 | 986 | 8.2
8 | Завершено | Метан | 2022-05-26 14:28 | 2022-05-26 14:32 | 0:04 | Тестовая выборка для 6 градусов | До 10.33 | 5.6 | 9100 | 986 | 10.3
9 | Завершено | Метан | 2022-05-26 14:33 | 2022-05-26 14:36 | 0:04 | Тестовая выборка для 6 градусов | До 37.5 | 5.5 | 8900 | 986 | 37
10 | Завершено | Метан | 2022-05-26 14:37 | 2022-05-26 14:41 | 0:04 | Тестовая выборка для 6 градусов | До 60.9 | 5.5 | 8900 | 986 | 61
11 | Завершено | Метан | 2022-05-26 14:42 | 2022-05-26 14:46 | 0:04 | Тестовая выборка для 6 градусов | До 78.9 | 5.3 | 8900 | 986 | 80
1 | Завершено | Метан | 2022-05-26 15:04 | 2022-05-26 15:08 | 0:04 | Тестовая выборка для 10 градусов | Серия 36. | 11 | 13100 | 986 | 2 | Фоновая
2 | Завершено | Метан | 2022-05-26 15:08 | 2022-05-26 15:12 | 0:04 | Тестовая выборка для 10 градусов | До 3.16 | 10.4 | 12500 | 986 | 3.1
3 | Завершено | Метан | 2022-05-26 15:14 | 2022-05-26 15:18 | 0:04 | Тестовая выборка для 10 градусов | До 4.58 | 9.9 | 12300 | 986 | 4.6
4 | Завершено | Метан | 2022-05-26 15:18 | 2022-05-26 15:22 | 0:04 | Тестовая выборка для 10 градусов | До 13.6. Забыла запустить измерение до ввода метана | 10 | 12300 | 986 | 13.6
5 | Завершено | Метан | 2022-05-26 15:22 | 2022-05-26 15:26 | 0:04 | Тестовая выборка для 10 градусов | До 21.19 | 10.3 | 12500 | 986 | 21
6 | Завершено | Метан | 2022-05-26 15:27 | 2022-05-26 15:31 | 0:04 | Тестовая выборка для 10 градусов | До 22.6 в 2 нажатия | 10.6 | 12800 | 986 | 23
7 | Завершено | Метан | 2022-05-26 15:32 | 2022-05-26 15:36 | 0:04 | Тестовая выборка для 10 градусов | До 25.8 в 2 нажатия | 10.4 | 12400 | 986 | 26
8 | Завершено | Метан | 2022-05-26 15:36 | 2022-05-26 15:40 | 0:04 | Тестовая выборка для 10 градусов | До 30.9 | 9.7 | 11700 | 986 | 30
9 | Завершено | Метан | 2022-05-26 15:40 | 2022-05-26 15:44 | 0:04 | Тестовая выборка для 10 градусов | До 43.8 | 9.1 | 11100 | 986 | 44
10 | Завершено | Метан | 2022-05-26 15:45 | 2022-05-26 15:49 | 0:04 | Тестовая выборка для 10 градусов | До 49.7 | 8.9 | 11400 | 986 | 50
11 | Завершено | Метан | 2022-05-26 15:50 | 2022-05-26 15:54 | 0:04 | Тестовая выборка для 10 градусов | До 61.4 | 9.1 | 11600 | 986 | 61
12 | Завершено | Метан | 2022-05-26 15:54 | 2022-05-26 15:58 | 0:04 | Тестовая выборка для 10 градусов | До 72.04 | 9.6 | 12000 | 986 | 72
13 | Завершено | Метан | 2022-05-26 15:59 | 2022-05-26 16:03 | 0:04 | Тестовая выборка для 10 градусов | До 81.5 | 10.1 | 12400 | 986 | 82
14 | Завершено | Метан | 2022-05-26 16:04 | 2022-05-26 16:08 | 0:04 | Тестовая выборка для 10 градусов | До 92.5 | 10.6 | 12800 | 986 | 93
15 | Завершено | Метан | 2022-05-26 16:08 | 2022-05-26 16:12 | 0:04 | Тестовая выборка для 10 градусов | До 99.2 | 10.8 | 13000 | 986 | 99
1 | Завершено |  | 2022-05-26 16:44 | 2022-05-26 16:49 | 0:05 | Измерения при 18 градусах | Серия 37. Температура и влажность растут | 18.2 | 11000 | 986 | 2.02 | Фоновая
2 | Завершено | Метан | 2022-05-26 16:50 | 2022-05-26 16:54 | 0:04 | До 2.06 | Температура и влажность растут | 18.9 | 12200 | 986 | 2.1 | 0.08
3 | Завершено | Метан | 2022-05-26 16:54 | 2022-05-26 17:00 | 0:05 | До 2.36 | Температура и влажность растут | 19.3 | 12800 | 986 | 2.4 | 0.3
4 | Завершено | Метан | 2022-05-26 17:00 | 2022-05-26 17:04 | 0:04 | До 2.74 | Температура и влажность растут | 20.2 | 14000 | 986 | 2.7 | 0.3
5 | Завершено | Метан | 2022-05-26 17:15 | 2022-05-26 17:20 | 0:05 | Еще раз проветрила, потому что температура слишком выросла, а я переборщила с метаном | Температура падает, влажность растет | 18 | 10200 | 986 | 2 | -0.7
6 | Завершено | Метан | 2022-05-26 17:20 | 2022-05-26 17:24 | 0:04 | Переборщила | Температура падает, влажность растет | 17 | 10600 | 986 | 2.45 | 0.45
7 | Завершено | Метан | 2022-05-26 17:24 | 2022-05-26 17:28 | 0:04 | До 2.8 | Влажность растет | 16.9 | 10900 | 986 | 2.8 | 0.35
8 | Завершено | Метан | 2022-05-26 17:29 | 2022-05-26 17:33 | 0:04 | До 3.05 | Температура падает, влажность растет | 16.9 | 11200 | 986 | 3 | 0.2
9 | Завершено | Метан | 2022-05-26 17:34 | 2022-05-26 17:38 | 0:04 | До 3.24 | Температура падает, влажность растет | 16.5 | 11500 | 986 | 3.2 | 0.2
10 | Завершено | Метан | 2022-05-26 17:38 | 2022-05-26 17:42 | 0:04 | До 3.52 | Температура растет, влажность растет | 16.6 | 11700 | 986 | 3.5 | 0.3
11 | Завершено | Метан | 2022-05-26 17:42 | 2022-05-26 17:46 | 0:04 | До 3.99 | Температура растет, влажность растет | 17 | 12000 | 986 | 4 | 0.5
12 | Завершено | Метан | 2022-05-26 17:47 | 2022-05-26 17:51 | 0:04 | До 4.49 | Температура растет, влажность растет | 17.3 | 12300 | 986 | 4.5 | 0.5
13 | Завершено | Метан | 2022-05-26 17:52 | 2022-05-26 17:55 | 0:04 | До 4.92 | Температура растет, влажность растет | 17.7 | 12600 | 986 | 4.9 | 0.4
14 | Завершено | Метан | 2022-05-26 17:56 | 2022-05-26 18:00 | 0:04 | До 5.4 | Температура падает, влажность растет | 17.3 | 12700 | 986 | 5.4 | 0.5
15 | Завершено | Метан | 2022-05-26 18:00 | 2022-05-26 18:05 | 0:04 | До 6.01 | Температура падает, влажность растет | 17 | 12900 | 986 | 6 | 0.6
1 | Завершено | Метан | 2022-05-26 18:40 | 2022-05-26 18:44 | 0:04 | После проветривания | Серия 38.Температура растет, влажность растет | 17.5 | 17300 | 986 | 2.3 | Фоновая
2 | Завершено | Метан | 2022-05-26 18:45 | 2022-05-26 18:49 | 0:04 | До 2.43 | Температура падает, влажность растет | 16.8 | 17400 | 986 | 2.4 | 0.1
3 | Завершено | Метан | 2022-05-26 18:50 | 2022-05-26 18:54 | 0:04 | До 2.69 | Влажность растет | 16.8 | 18000 | 986 | 2.7 | 0.3
4 | Завершено | Метан | 2022-05-26 18:54 | 2022-05-26 18:58 | 0:04 | До 2.8 | Влажность и температура растут | 17.1 | 19400 | 986 | 2.8 | 0.1
5 | Завершено | Метан | 2022-05-26 18:58 | 2022-05-26 19:03 | 0:04 | До 3 | Влажность и температура растут | 17.7 | 20100 | 986 | 3 | 0.2
6 | Завершено | Метан | 2022-05-26 19:03 | 2022-05-26 19:07 | 0:04 | До 3.22 | Влажность и температура растут | 18.2 | 20800 | 986 | 3.2 | 0.2
7 | Завершено | Метан | 2022-05-26 19:08 | 2022-05-26 19:12 | 0:04 | До 3.39 |  | 18.3 | 21000 | 986 | 3.4 | 0.2
8 | Завершено | Метан | 2022-05-26 19:12 | 2022-05-26 19:16 | 0:04 | До 3.61 |  | 18.3 | 21000 | 986 | 3.6 | 0.2
9 | Завершено | Метан | 2022-05-26 19:16 | 2022-05-26 19:20 | 0:04 | До 3.96 |  | 18.2 | 20700 | 986 | 3.9 | 0.3
10 | Завершено | Метан | 2022-05-26 19:21 | 2022-05-26 19:25 | 0:04 | До 4.28 | Влажность и температура падают | 18.1 | 20600 | 986 | 4.3 | 0.4
11 | Завершено | Метан | 2022-05-26 19:25 | 2022-05-26 19:30 | 0:04 | До 4.7 |  | 17.9 | 20400 | 986 | 4.7 | 0.4
12 | Завершено | Метан | 2022-05-26 19:30 | 2022-05-26 19:34 | 0:04 | До 5.26 в 2 нажатия |  | 17.8 | 20300 | 986 | 5.3 | 0.6
13 | Завершено | Метан | 2022-05-26 19:35 | 2022-05-26 19:38 | 0:04 | До 5.94 |  | 17.8 | 20300 | 986 | 6 | 0.7
14 | Завершено | Метан | 2022-05-26 19:39 | 2022-05-26 19:43 | 0:04 | До 7.02 |  | 17.7 | 20200 | 986 | 7 | 1
15 | Завершено | Метан | 2022-05-26 19:44 | 2022-05-26 19:48 | 0:04 |  | Забыла добавить метан | 17.7 | 20200 | 986 | 8.1 | 1.1
16 | Завершено | Метан | 2022-05-26 19:48 | 2022-05-26 19:56 | 0:09 | До 9.04 | Сначала до 8.1, затем до 9 | 17.7 | 20100 | 986 | 9 | 0.9
17 | Завершено | Метан | 2022-05-26 19:57 | 2022-05-26 20:01 | 0:04 | До 10.2 |  | 17.8 | 20200 | 986 | 10 | 1
18 | Завершено | Метан | 2022-05-26 20:02 | 2022-05-26 20:06 | 0:04 | До 11.03 |  | 17.8 | 20200 | 986 | 11 | 1
19 | Завершено | Метан | 2022-05-26 20:06 | 2022-05-26 20:10 | 0:04 | До 12.1 |  | 17.8 | 20300 | 986 | 12 | 1
20 | Завершено | Метан | 2022-05-26 20:12 | 2022-05-26 20:16 | 0:04 | До 15.1 в 2 впрыска |  | 17.9 | 20400 | 986 | 15 | 3
21 | Завершено | Метан | 2022-05-26 20:16 | 2022-05-26 20:20 | 0:04 | До 20.8 |  | 17.9 | 20400 | 986 | 20 | 5
22 | Завершено | Метан | 2022-05-26 20:20 | 2022-05-26 20:24 | 0:04 | До 27.5 |  | 18 | 20500 | 986 | 27 | 7
23 | Завершено | Метан | 2022-05-26 20:25 | 2022-05-26 20:29 | 0:04 | До 35.6 |  | 18 | 20500 | 986 | 35 | 8
24 | Завершено | Метан | 2022-05-26 20:29 | 2022-05-26 20:34 | 0:04 | До 53.8 |  | 18 | 20600 | 986 | 54 | 19
25 | Завершено | Метан | 2022-05-26 20:34 | 2022-05-26 20:38 | 0:04 | До 80.7 |  | 18 | 20600 | 986 | 80 | 26
26 | Завершено | Метан | 2022-05-26 20:38 | 2022-05-26 20:45 | 0:07 | До 98 |  | 18 | 20600 | 986 | 100 | 20
1 | Завершено | Метан | 2022-05-26 21:07 | 2022-05-26 21:11 | 0:04 | Тестовая выборка для 20 градусов | Серия 39. Влажность растет | 20.7 | 21000 | 986 | 2 | Фон
2 | Завершено | Метан | 2022-05-26 21:11 | 2022-05-26 21:16 | 0:04 | До 2.19 | Влажность растет | 20.8 | 22200 | 986 | 2.2 | 0.2
3 | Завершено | Метан | 2022-05-26 21:16 | 2022-05-26 21:20 | 0:04 | До 2.51 | Температура и влажность растут | 21 | 23200 | 986 | 2.5 | 0.3
4 | Завершено | Метан | 2022-05-26 21:20 | 2022-05-26 21:24 | 0:04 | До 4. 84 | Температура и влажность растут | 21.3 | 23800 | 986 | 5 | 2.5
5 | Завершено | Метан | 2022-05-26 21:25 | 2022-05-26 21:30 | 0:05 | До 12.25 |  | 21.5 | 24300 | 986 | 12 | 7
6 | Завершено | Метан | 2022-05-26 21:30 | 2022-05-26 21:34 | 0:04 | До 24.66 |  | 21.7 | 24800 | 986 | 24 | 12
7 | Завершено | Метан | 2022-05-26 21:35 | 2022-05-26 21:40 | 0:05 | До 61.07 |  | 21.8 | 25200 | 986 | 60 | 36
8 | Завершено | Метан | 2022-05-26 21:40 | 2022-05-26 21:44 | 0:04 | До 91.1 |  | 22 | 25700 | 986 | 100 | 40
Note on B35: Не закрыта крышка. Эти измерения (25-33) переделаны дальше, поэтому они точно не нужны -Анастасия Дмитриевна Мершавка
Note on B44: Два измерения после проветривания могут быть нестабильны -Анастасия Дмитриевна Мершавка
Note on B50: T и AH слишком быстро растут -Анастасия Дмитриевна Мершавка
Note on B59: Измерения после проветривания могут быть нестабильны -Анастасия Дмитриевна Мершавка
Note on B74: Измерения после проветривания могут быть нестабильны -Анастасия Дмитриевна Мершавка
Note on B88: Измерения после проветривания могут быть нестабильны -Анастасия Дмитриевна Мершавка
Note on B97: Резкие изменения температуры и влажности -Анастасия Дмитриевна Мершавка
Note on B106: Резкие изменения температуры и влажности -Анастасия Дмитриевна Мершавка
Note on B116: Резкие изменения температуры и влажности -Анастасия Дмитриевна Мершавка
Note on B124: После проветривания -Анастасия Дмитриевна Мершавка
Note on B135: Резкие изменения температуры и влажности -Анастасия Дмитриевна Мершавка
Note on B142: Резкие изменения температуры и влажности -Анастасия Дмитриевна Мершавка
Note on B147: Резкие изменения температуры и влажности -Анастасия Дмитриевна Мершавка
Note on B155: После проветривания нестабильность -Анастасия Дмитриевна Мершавка
Note on B170: После проветривания нестабильность -Анастасия Дмитриевна Мершавка
Note on B189: Резкие изменения температуры и влажности -Анастасия Дмитриевна Мершавка
Note on B210: Резкие изменения температуры и влажности -Анастасия Дмитриевна Мершавка
Note on B215: Вся серия нестабильна -Анастасия Дмитриевна Мершавка
Note on B233: Влажность нестабильна -Анастасия Дмитриевна Мершавка
Note on B248: Влажность начала падать -Анастасия Дмитриевна Мершавка
Note on B250: После проветривания -Анастасия Дмитриевна Мершавка
Note on B324: Вся серия нестабильна -Анастасия Дмитриевна Мершавка
Note on B358: Изменились параметры -Анастасия Дмитриевна Мершавка
Note on B365: Все параметры растут -Анастасия Дмитриевна Мершавка